## Cod spre publicare
Analizator automat pentru determinarea VSH cu 10 poziții (canale)
Cod | 150560
Descriere | Un echipament de laborator destinat măsurării automate a vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH), utilizat în diagnosticul și monitorizarea proceselor inflamatorii, infecțioase sau autoimune.
Parametrul |  | Specificația
Productivitatea |  | ≥ 10 teste pe ora
Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură |  | da
Timpul de execuție a testului |  | ≤ 30 min. | Informație adițională
Efectuarea testului din eprubeta primara |  | pentru analiza generala de sânge | 29 000 lei cu TVA
Posibilitatea conectării la sistemul informațional |  | da
Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare |  | da
Program de control al calității |  | da
Afișaj |  | LCD
Tip citire |  | Citire automată cu interpretare
Imprimantă termică |  | da
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Hârtie termică |  | 10 buc.
Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare |  | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire)
Note:
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.
Furnizorul va asigura:
Instruirea personalului.
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioada contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.
Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:
Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului
Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).
Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.