## Лист1
Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange
Cod | 150700
Descriere | Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică
Parametrul |  |  | Specificația
Tip analizator | sistem de tip deschis / inchis |  | da
| semi-automat/complet automat |  | da
Tip probă | Ser | obligatoriu | da
| Plasmă | obligatoriu | da
| Sînge | arterial | da
|  | venos | da | Informație adițională
|  | capilar | da | 195 858 lei cu TVA
|  | mixt | da
Volum probă | Seringă | ≤ 200 µL | ≤ 200 µL
| Capilar | ≤ 100 µL | ≤ 100 µL
Tip analize | Gaze in sange | pH | da
|  | pCO2 | da
|  | pO2 | da
|  | HCO3 | da
|  | HCO3 act | da
|  | HCO3 std | da
|  | BE(B) | da
|  | BE(ecf) | da
|  | TCO2 / ctCO2 | da
| Electroliti | Na+ | da
|  | K+ | da
|  | Ca++ | da
|  | Ca++(7.4) | da
|  | Cl- | da
|  | Anion gap | da
| Metaboliți | Glucoza | da
|  | Lactat | da
| CO-oximetrie | Hct | da
|  | tHb | da
|  | sO2 | da
|  | O2Hb | da
|  | COHb | da
|  | MetHb | da
|  | HHb | da
Spălare automată |  | obligatoriu | da
Detector de cheag de sange |  | obligatoriu | da
Calibrare pentru toți parametrii măsurați | Automat | obligatoriu | da
| Manual | obligatoriu | da
| Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate | obligatoriu | da
Controlul intern (QC) | Automat | obligatoriu | da
| Manual | obligatoriu | da
Analiza | Durata analizei | ≤ 2 min. | ≤ 2 min.
Stocarea datelor | Date analize | ≥ 1000 înregistrări | min. 1000 înregistrări
Date calibrări
Reagenți | Forma de reagenți | cartuș | cartuș
| Valabilitatea de la deschidere | ≥ 27 zile | min. 27 zile
| Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș | ≥ 450 teste | ≥ 450 teste
Display | Touchscreen | obligatoriu | da
| LCD sau LED | obligatoriu | da
Cititor de bar cod |  | obligatoriu | da
Imprimantă termică |  | obligatoriu | da
Data management |  | obligatoriu | da
Interfața PC |  | obligatoriu | da
Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS |  |  | da
UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a luminii cît și protejare în cazul fluctuației de lumină |  | ≥ 30 min. | ≥ 30 min.
Reagenți
Cartușe necesare pentru |  | ≥ 1500 teste / pacienți | ≥ 1500 teste / pacienți
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii. |  | ≥ 3 luni | ≥ 3 luni
Hirtie termică |  | ≥5 buc. | 5 buc.