## Лист1
Hemoglobinometru (caracteristici avansate)
Cod | 150810
Descriere | Hemoglobinometre specializate, bazate pe tehnologia spectrofotometrică pentru testarea mostrelor de sînge, ser, plasma.
Parametru |  | Specificația
Metoda |  | Electrochimică
Tip probă |  | Capilar
|  | Venos | Informație adițională
Volumul minimal al probei |  | ≤ 10 µL | 7507 lei cu TVA
Diapazon minim de măsurare |  | 3.1 - 15.5 mmol/L
Timpul de măsurare |  | ≤ 15 sec.
Ecran LCD |  | obligatoriu
Calibrarea |  | Fără calibrare sau calibrare automată
Oprire automată |  | obligatoriu
Memoria | numărul de teste | ≥ 1000
| Data/ora și rezultatul probei | obligatoriu
Baterie internă |  | obligatoriu
Autonomie de la baterie |  | ≥ 2500 teste
Indicator baterie descărcată |  | obligatoriu
Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei |  | obligatoriu
Accesorii, consumabile
Toate accesorile și consumabile să fie compatibile |  | obligatoriu
Baterie |  | ≥ 1 buc.
Geantă de transport pentru dispozitiv si accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste) |  | obligatoriu
Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere |  | obligatoriu
Soluție sau stripuri de control |  | obligatoriu
Ace sterile de unică utilizare |  | ≥ 500 buc.
Teste cu termenul de valabilitatea min. 12 luni la momentul livrării |  | ≥ 500 buc.