## Лист1
Glucometru (caracteristici de bază)
Cod | 151200
Descriere | Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale.
Parametru |  | Specificația
Metoda |  | Electrochimică
Tip probă |  | Capilar
Volumul minimal al probei |  | ≤ 0.7 µL
Gama de măsurare |  | 1.1-30.0 mmol/L | Informație adițională
Gama hematocritului |  | 25-60 % | 959 lei cu TVA
Timpul de măsurare |  | ≤ 10 sec.
Ecran LCD |  | obligatoriu
Calibrarea |  | Fără calibrare sau calibrare automată
Oprire automată |  | obligatoriu
Memoria | numărul de teste | ≥ 300
| Data/ora și rezultatul probei | obligatoriu
Baterie internă |  | obligatoriu
Autonomie de la baterie |  | ≥ 700 teste
Indicator baterie descărcată |  | obligatoriu
Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei |  | obligatoriu
Accesorii, consumabile
Toate accesorile și consumabile să fie compatibile |  | obligatoriu
Baterie |  | ≥ 1 buc.
Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste) |  | obligatoriu
Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere |  | obligatoriu
Ace sterile de unică utilizare |  | ≥ 400 buc.
Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni |  | ≥ 400 buc.