## Лист1
Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici de baza)
Cod | 210100
Descriere | Sistem radiografic digital pe consolă mobilă motorizat
Parametru |  | Specificaţie
ANOD TUB Raze X | Capacitate termică, HU | ≥ 40000
| kVp, Diapazon | ≥ 40-125
| mAs Diapazon | ≥ 0,1-250
| mAs Diapazon | Ajustabil
| Pata focală, mm | 0,6 -1,5
| Timp de expunere | diapazon minim 0,001-4 s | Informație adițională
SID DIAPAZON, cm |  | ≥ 140 | 1000000 lei cu TVA
INDICATORI | Tip | Digital
| kVp | Digital
| mAs | Digital
COMPUTER | CPU | ≥2.2 GHz, ≥2 nuclee
| Sistem de operare | Windows 7 sau echivalent
| Memorie | ≥ 4GB
| Hard disk | ≥ 320GB 2,5” SATA
| WiFi | ≥ 802.11b/g
DETECTOR DIGITAL | DR | obligatoriu
| Rezoluţie matrice | ≥ 2800x3400 pixels
| Pixel | ≤ 125 µm
| Gradaţie | ≥ 12 biti
| Dimensiune, cm | ≥ 35x43
| Timp pînă la apariţia imaginii | Max 5 sec
| Tip conectare la unitate | Serial, USB, Eth, WiFi
MONITOR | Încorporat | obligatoriu
| Touch screen | obligatoriu
| Diagonală, in | ≥ 17"
Protectie | Posibilitatea de prevenire a coleziune in fata | obligatoriu
DAP–metru |  | obligatoriu
CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR |  | obligatoriu
CERINŢE ALIMENTARE | Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fişă de reţea de tip F “Schuko”
Electricitate: 220 Volţi monofazic, Frecvenţa 50 Hertz
Baterie interna cu autonomie minim 200 investigatii
Cablu Minim 5 m