## Лист1
Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii)
Cod | 210110
Descriere | Sistem radiografic digital pe consolă mobilă
Parametru |  | Specificaţie
Dimensiuni | Greutate maxima acceptabila | ≤ 450 kg
Puterea generator |  | ≥ 32 kW
ANOD TUB Raze X | Capacitate termică, HU | ≥ 30000
| kV, Diapazon | ≥ 40-125
| mA Diapazon | ≥ 50-400
| mAs Diapazon | Ajustabil
| Pata focală, mm | Pata focală, mm 0.8 -1.3, ±0.2 pata focala mica 0.6-0.8 pata focala mare 1.1-1.3 | 1208860 cu TVA
| Timp de expunere | diapazon minim 0,001-4,0 s
SID DIAPAZON, cm |  | ≥ 140
Rotirea bratului in jurul axei orizontale |  | ±90
INDICATORI | Tip | Digital
| kVp | Digital
| mAs | Digital
DETECTOR DIGITAL | Tip | CSI
| Rezoluţie matrice | ≥ 2560x3072 pixels
| Pixel | ≤ 140 µm
| Gradaţie | ≥ 16 biti
| Dimensiune, cm | ≥ 35x43
| Timp pînă la apariţia imaginii | Max 5 sec
| Tip conectare la unitate | Wi-Fi
| Baterii | min. 2 buc.
autonomie in regim de utilizare pentru o baterie de minim 7 ore
| Incarcator baterie( cu 2 sloturi) | obligatoriu
DAP–metru |  | obligatoriu
Colimator | Rectangular | obligatoriu
| Camp maxim la 1 m SID – 43x43 cm | obligatoriu
| Iluminare LED | Minim 160 lx
| Indicator SID | minim 1 m, 1.5 m, 1.8 m
CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR |  | obligatoriu
CERINŢE ALIMENTARE |  | Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fişă de reţea de tip F “Schuko”
Electricitate: 220 Volţi monofazic, Frecvenţa 50 Hz
Cablu Minim 5 m
Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila | Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator | obligatoriu
| CPU | ≥ Core i7, sau echivalent
| Sistem de operare | Ubuntu / Windows 10 sau mai avansat
| Memorie operativa | ≥ 8 Gb
| Memorie HDD/SSD | ≥ 500 Gb sau stocarea a minim 20000 imagini
| Recorder DVD/RW | obligatoriu
| Accesorii | tastatura
mouse - opțional
| Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) | ≥ 19 inch
SW:
| Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor captate de pe detector | obligatoriu
| Detectare pozitionare corecta a grilei (conform APR) | obligatoriu
| Posibilitate de configurare a tabelelor APR | obligatoriu
| Legatura cu generatorul de raze -x prin intermediul tabelelor APR | obligatoriu
| Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) | obligatoriu
| Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) | obligatoriu
| Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) | obligatoriu
| Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU) | obligatoriu
| Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM | obligatoriu
| Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta | obligatoriu
| WiFi | ≥ 802.11b/g
| Compatibilitate totala | DICOM 3.0
Loc lucru (PC2) medic | Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru prelucrare/ stocare, schimb de date cu reteaua DICOM | obligatoriu
| Procesor | ≥ Core i7, sau echivalent
| Sistem de operare | Ubuntu / Windows 7 sau mai avansat
| Memorie operativa | ≥ 8 Gb
| Memorie HDD | ≥ 1 Tb
| Recorder DVD/RW | da
Accesorii | claviatura, maus, UPS | da
Monitor LCD Medical | IPS fara efect de stralucire | ≥ 21 inch, 2Mpx
SW: | Baza de date pacieti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor primite de la locu de lucru 1 si reteua DICOM | obligatoriu
| Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) | obligatoriu
| Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) | obligatoriu
| Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) | obligatoriu
| Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM | obligatoriu
| Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta | obligatoriu
| Compatibilitate totala | DICOM 3.0
Alimentare electrica | 220V, 50Hz cu impamintare | obligatoriu
Accesorii | Complect de procetie radiologic (guleras, sort, fusta) | 1 set.
| Sirma mobila cu fereastra pe rotile de protectie x-ray a tehnicianului in timpul expunerii | obligatoriu
Instalare/service | Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii (Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) | obligatoriu
| Existenta centru de deservire in RM cu ingineri locali acreditati de producator | obligatoriu
| Posibilitatea de service post garantie (contra plata) pe un termen de min | 7 ani