## Лист1
Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii
Cod | 210211
Descriere | Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mişcare şi multiple configurări. Aria larga de mişcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului şi a stativului vertical permit expuneri de la cap pînă la degetul piciorului fără să fie necesară repoziţionarea pacientului.
Parametru |  |  | Specificaţia
Modul radiologic | Digital | Detector unic | obligatoriu
Tip masă | Tip |  | Piedestal
| Suport electric |  | obligatoriu | Informație adițională
| Mișcarea mesei | Longitudinală, cm | ± 55 | 1 800 000 lei cu TVA
|  | Laterală, cm | ± 12,5
|  | Verticală, motorizat | obligatoriu
| Fața mesei | Densitatea mesei | < 1.0 mm Al
|  | Greutatea maximă a pacientului | ≥ 200 kg
|  | Suportul mesei | Piedestal
|  | Sistem de control | electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei |  | Tip | motorizat
|  | Dimensiunea, cm | minimum 43x43
|  | Controlul automat al expunerii (AEC) | 4 cîmpuri
|  | Raportul grilei | ≥10:1
|  | Sincronizare automata cu tubul radiologic | obligatoriu
|  | Distanta de deplasare a tubului deasupra mesei | ≥ 180 cm
BUCKY vertical |  | Dimensiunea, cm | minimum 43x43
|  | Controlul automat al expunerii (AEC) | obligatoriu
|  | Raportul grilei | ≥10:1
|  | Mărimea casetei | ≥43x43
|  | Sistem de control | electromagnetic
|  | Deplasarea longitudinală, cm | max. 180 cm
Detector digital plat | Mărimea detector, cm |  | ≥43x43
| Configurare detector | Fără fir | obligatoriu
| Caracteristicele detectorului | Rezoluția matricei, pixeli | ≥ 3052x3052 pixels
|  | DQE @ ≤ 1.0 lp/mm | ≥ 65 %
|  | DQE @ ≥ 2.0 lp/mm | ≥ 37 %
|  | Mărimea pixelului | ≤140 µm
|  | Tip | Tip CSI (Celsiu iodid) s-au similar
Procesarea avansată |  |  | obligatoriu
Generator de raze X |  | Puterea maxima | ≥ 65 kW
|  | Intensitatea maximă la 100 kV | ≥ 650 mA
|  | Domeniu curent (mA) | 10-800 mA
|  | Domeniu tensiune (kV) | 40-150 kV
|  | high speed starter | obligatoriu
|  | Control automat al expunerii AEC | obligatoriu
Tubul de raze X |  | Anod rotativ | obligatoriu
|  | Dimensiunea spotului focal, mm | 0.6 și 1.2
|  | Capacitatea termică, KHU | ≥ 400
|  | Rata de răcire, KHU/min. | ≥ 120
|  | Viteza de start a anodei, rpm | min. 9000 rpm
Colimator |  | Ecran | obligatoriu
|  | Motorizat | obligatoriu
|  | Afisare | SID
tip Filtru
inclinare
|  | Sincronizare cu regimul de expunere | obligatoriu
Suspensia tubului |  | Instalare/fixare | podea
|  | tip motorizat | obligatoriu
|  | Rotație suspensie în jurul axei orizontale (dreapta/stînga) | ±180 ˚
|  | Rotație tub, axa orizontală | ±90 ˚
|  | Sistem de control | electromagnetic
|  | Panou de control pe tubul radiologic | opțional
DAP–metru |  | Incorporat | obligatoriu
|  | Afișarea dozei și export prin DICOM | obligatoriu
Consola de achizitie integrată (PC Tehnician radiolog) |  | CPU (Procesor) | 6 nuclee, s-au analogic
|  | RAM (memorie operativă) | min 8 Gb
|  | HDD | min 1 TB
|  | Administrează | Parametrii generator
Software de achiziție a imaginii
Bază de date Pacient
DAP metru
Colimator
|  | Software de achiziție a imaginii | Post-procesarea anatomică specifică
Procesarea avansată
Procesarea manuală
Preseturi personalizate
Interfața software rus/rom/eng
|  | Monitor medical | min 21 inci
min 400 CD/m2
min 2 mgpixel
|  | CD/DVD | obligatoriu
|  | Software de achiziție a imaginii | obligatoriu
|  | Preseturi personalizate | obligatoriu
|  | Interfața software | rus/rom
|  | Pachet DICOM | Stocare, printare, import, export, transmitere min 10 noduri DICOM, baza de date
|  | UPS | min 600 VA
Stație de arhivare și procesare a imaginii |  | CPU (Procesor) | 6 nuclee, s-au analogic
|  | RAM(memorie operativă) | min 8 Gb
|  | HDD | min 2TB
|  | Monitor medical | min 21 inci
min 1000 CD/m2
min 2 mgpixel
|  | CD/DVD | obligatoriu
|  | Software de diagnosticare, procesare si arhivare mini Pacs | da, certificat CE, ISO 13845
|  | Pachet DICOM | Stocare, printare, import, export, transmitere,baza de date
|  | Imprimanta p/u rapoarte | obligatoriu
|  | UPS | min 600 VA
Imprimantă DICOM |  | Tave accesibile simultan | min 2 buc
|  | Tip | laser s-au analogic
|  | rezolutie, dpi | min 300 dpi
|  | Productivitate, filme/ora (35x43 cm) | min 80/oră
Integrarea |  | Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 | da
Accesorii |  | Sticlă plumbată | minim 1x0,8 m
|  | Guleraș de protecție | 2 seturi
|  | Sorț de protecție | 2 seturi