## Лист1
Sistem radiografic digital
Cod | 210220
Descrierea | Sisteme radiografice de uz general sunt utilizate pentru a efectua procedurile de rutină cu raze x pentru diagnosticare oferite de cele mai multe spitale, clinici private, cabinete medicale, precum si centre de îngrijire urgentă.
Parametru |  |  | Specificaţia
Modul radiologic | Digital | Detector unic | obligatoriu
Tip masă | Tip |  | Piedestal
| Suport electric |  | obligatoriu
| Mișcarea mesei | Longitudinal, cm | de la 90
|  | Lateral, cm | ± 13 | Informație adițională
| Fața mesei | Densitatea mesei | < 1.0 mm Al | 2 140 075 lei cu TVA
|  | Greutatea maximă a pacientuli, kg | 200, în mișcare
|  | Suportul mesei | Pedistal
|  | Sistem de control | electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei |  | Tip | motorizat
|  | Dimensiunea, cm | ≥ 43x43
|  | Controlul automat al expunerii (AEC) | 3 cîmpuri
|  | Raportul grilei | ≥ 10:1
|  | Auto-tracking (Sincronizare automata cu tubul radiologic) | obligatoriu
|  | Aria de scanare a pacientrului | ≥ 180 cm
Detector | Mărimea detector, cm |  | ≥43x43
| Configurare detector | Fără fir | obligatoriu
| Caracteristicele detectorului | Dimensiunile matricei, pixeli | ≥ 3052x3052 pixels
|  | Mărimea pixelului | ≤ 140 µm
|  | DQE @ ≤ 1.0 lp/mm | ≥ 65 %
|  | DQE @ ≥ 2.0 lp/mm | ≥ 37 %
| Tip | CSI (Celsiu iodid) s-au analogic | obligatoriu
Procesarea avansată |  |  | obligatoriu
Generator de raze X |  | Puterea maxima | ≥ 65 kW
|  | Intensitatea maximă la 100 kV | ≥ 650 mA
|  | Dimensiunea spotului focal, mm | 0.6 și 1.2
|  | Domeniu curent (mA) | 10-800 mA
|  | high speed starter | obligatoriu
|  | Domeniu tensiune (kV) | 40-150 kV
Tubul de raze X |  | Anod rotativ | obligatoriu
|  | Viteza de start a anodei, rpm | min. 9000 rpm
|  | Capacitatea termică, KHU | ≥ 400
|  | Rata de răcire, KHU/min. | ≥ 120
|  | Panou de control pe tubul radiologic | obligatoriu
Colimator |  | Ecran | obligatoriu
|  | Motorizat | obligatoriu
|  | Afisare | SID
tip Filtru
inclinare
|  | Sincronizare cu regimul de expunere | obligatoriu
Suspensia tubului |  | Controlul razelor X a tubului montat | obligatoriu
|  | contrabalnsat | obligatoriu
DAP-metru |  | Incorporat | obligatoriu
|  | Afișarea dozei in format DICOM | obligatoriu
Consola de achizitie integrată (PC Tehnician radiolog) |  | CPU (Procesor) | 6 nuclee, s-au analogic
|  | RAM (memorie operativă) | min. 8 Gb
|  | HDD | min. 1 TB
|  | Administrează | Parametrii generator
Software de achiziție a imaginii
Bază de date Pacient
DAP metru
Colimator
|  | Software de achiziție a imaginii | Post-procesarea anatomică specifică
Procesarea avansată
Procesarea manuală
Preseturi personalizate
Interfața software rus/rom
|  | Monitor medical | min. 21 inci
min. 400 CD/m2
min. 2 Mgpixel
|  | CD/DVD | obligatoriu
|  | Software de achiziție a imaginii | obligatoriu
|  | Preseturi personalizate | obligatoriu
|  | Interfața software | rus/rom
|  | Pachet DICOM | Stocare, printare, import, export, transmitere min 10 statii de diagnostic, baza de date
|  | UPS | min.. 600 VA
Stație de arhivare și procesare a imaginii |  | CPU (Procesor) | 6 nuclee, s-au analogic
|  | RAM(memorie operativă) | min. 8 Gb
|  | HDD | min. 2TB
|  | Monitor medical | min. 21 inci
min. 1000 CD/m2
min. 1 Mgpixel
|  | CD/DVD | obligatoriu
|  | Software de diagnosticare, procesare si arhivare mini PACS | da, certificat CE, ISO 13845
|  | Pachet DICOM | Stocare, printare, import, export, transmitere,baza de date
|  | Imprimanta p/u rapoarte | obligatoriu
|  | UPS | min. 600 VA
Imprimantă DICOM |  | Tave accesibile simultan | min. 2 buc
|  | Tip | laser s-au analogic
|  | Rezolutie, dpi | min. 300 dpi
|  | Productivitate, filme/ora (35x43 cm) | min. 80/oră
Accesorii |  | Sticlă plumbată | min.im 1x0,8 m
|  | Guleraș de protecție | 2 seturi, să se indice codul produsului
|  | Sorț de protecție | 2 seturi, să se indice codul produsului
|  | Ochelarii de protecție | 2 seturi, să se indice codul produsului
|  | Șorț protector pentru gonade | 2 seturi, să se indice codul produsului
Integrarea |  | Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 | obligatoriu
Cerințe față de alimentarea electrică |  |  | Standard
Note on D24: Windows: ri