## Лист1
Sistem radiologic cu braț U
Cod | 210230
Descriere | Sisteme cu braț U destinate pentru examinări radiologice cu scop de diagnostic.
Parametrul | Specificația
Tipul | De frecvenţă înaltă
Puterea | Cel puţin 50 kW
Diapazonul tensiunii anodice | min. 40-150 kV
Diapazonul curenţilor anodici | min. 10- 600 mA
Diapazon timp de expunere | min. 0,001-10 s
Tensiunea curentului electric | 380 V, 3 faze, 50 Hz
SID | Distanta: minim 800 mm | Informație adițională
Diapazon mişcare | min. 1000-1800 mm | 1 400 000 lei cu TVA
Unghi de rotaţie a braţului | Motorizat: minim -30°/+120°
Unghi rotaţie detector | Minim: -45°/+45°
Unghiul de înclinare a tubului radiogen | -90°/+90°
Poziţia inferioară a axei optice a tubului Rx şi a receptorului | Maxim 40 cm
Grilă | Minim 10:1, 200 lp/inch
Indicator poziţie, unghi braţ | Afişaj alfanumeric
Panou comandă poziţie | Tehnologie Touchscreen (denumirea internațională ecran tactil)
Telecomandă | Wireless (fără fir)
Tipul detectorului | FPD
Cîmp activ, dimensiuni: | ≥ 40 x 40 cm
Rezoluţia spaţială | Nu mai puţin de 3,5 pl/mm
Matrice detector activ | Minim 3072x3072 pixeli
Dimensiuni pixel | ≤140 µm
DQE | > 40% (0lp/mm) : @ RQA5 (2.7μGy)
Adîncime imagine, bit | Minim 14 biţi
Timp procesare imagine pe display | Nu mai mult de 10 sec
Capacitate termică | ≥ 300 kHU
Spotul focal | 0,6mm şi 1,2 mm
Filtrare | Maxim 1 mm Al@75 kV
Diapazon kV | 40-150 kV
Centrare | Lumina cu grilă laser
Automat şi manual | Obligatoriu
Diapazon doza | 0.5-1000 μGy/s
Diapazon doza la expunere | 1-100μGy
Factor de atenuare | ≤ 1%
Echivalent Al | < 0.75mm Al
Procesor | Intel® Core™ i5-2400, echivalent sau mai avansat
HDD | Minim 1 TB
RAM | Minim 4 GB
Monitor calitate medicală | Medical, Full HD, minim 21”, LCD (1920x1080)
CD/DVD | Obligatoriu
Compatibil cu sistemele PACS | Obligatoriu
USB | Minim 4 porturi
Stația de lucru medic
Sistem de operare | Windows 7 Pro licenţiat sau mai avansat
Accesorii | Mouse, tastatura
Post procesare | obligatoriu
Control nivel | Zoom/Mărire; Rotire/Inversare
Adnotări pe imagine | marker, text, linii, unghi, lipse,
DICOM 3.0 | DICOM Verification
DICOM Modality worklist
DICOM MPPS
DICOM Storage
DICOM Storage commitment
DICOM Grayscale print
DICOM Query / Retrieve
DICOM GSPS
Importul şi exportul imaginilor de pe PACS
Export imagini pe CD/DVD
Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS
Stația de stocare date, PACS
HDD | Minim 1 TB de stocare utilizabila RAID 10
Procesor | Intel Quad-Core Xeon X3450 CPU(2.66GHz) sau echivalent
RAM | Minim 4 GB
Modul software PACS | Funcții de manipulare a imaginii, Cine Tools.
Măsurători, adnotări și de salvare.
Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție inalta, bazat pe reguli DICOM de rulare, DICOM
Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare si diagnostic la distanţă.
Monitor | ≥19 inch, LED
Licenţă | Minim 1
Soft DICOM de import, inscriere pe CD | 1
Licenta de acces de pe web sau LAN | Minim 2
Radiotransparentă | Obligatoriu
Înalţimea | nu mai mică de 60cm
Dimensiuni | Minim 200x60 cm, dar nu mai mare decît recomandările producătorului pentru braţul în U al sistemului radiologic.
Greutatea pacientului | ≥ 130 kg
Tehnologie | Termal direct
Rezoluţie spaţială | Minim 12 pixeli/mm
Capacitate | ≥70 filme /ora
Multiformat: 35 x 43 (14 x17), 26 x 36, 25 x 30 (10 x12), 20 x 25 (8 x10) | Cel puţin 2 formate
DICOM | Obligatoriu
Calibrare | Automata
Memorie | Nu mai puţin de 4 GB RAM
HARD DISC | Nu mai puţin de 512 GB
Control calitate imagine | Obligatoriu
DAP-metru | Obligatoriu
Formatul imaginii | Minim PNG, JPEG, TIFF, GIF, PCX / BMP / RGB / XWD
Accesorii | Mînere, 2, să se indice codul produsului
Fixator cap, 1, să se indice codul produsului
Suport pentru picioare detaşabil, 1, să se indice codul produsului
Suport pentru umeri, 1, să se indice codul produsului
Sticlă plumbată, minim 1x0,8 m, să se indice codul produsului
Set radioprotecţie Pacient, 1, să se indice codul produsului
Set radioprotecţie Operator, 1, să se indice codul produsului