## Лист1
Unitate radiografică pentru torace, digitală |  |  | Informație adițională
Cod | 210240 |  | 1 004 184 lei cu TVA
Descriere | Destinate obţinerii de imagini radiografice ale toracelui, este cea mai frecventă metodă din lume. Imaginile obţinute sunt utilizate pentru diagnosticarea tulburărilor pulmonare, cum ar fi infecţiile acute şi cronice, afecţiuni maligne şi pentru a indica dacă testele de diagnosticare suplimentare, cum ar fi tomografie computerizata, sunt necesare.
Parametrul |  | Specificația
Tip |  | digital
Tip detector |  | flat panel
Mărimea maximă a imaginii |  | 43 x 43 cm
Timpul ciclului |  | ≤10 s
Imagini/h |  | ≥60
Mărimea pixelului |  | ≤140 µm
DICOM 3.0 |  | obligatoriu
Tip ID pacient |  | Modalitate DICOM worklist, tastatură, bar cod
Controlul expunerii automat |  | obligatoriu
Mișcare pe verticală | De la minim la maxim, cm | 150-200, cu fixare la nivelul selectat
Echipament compatibil | Procesor de filme | Toate DICOM
| Generator raze X | Toate standarte
| Tubul cu raze X | Toate standarte
| Stativul tubului | Pe podea
Alimentarea | Rețeaua electrică, 220 V, 50 Hz | obligatoriu
Opțiuni | Procesare avansată a imaginii | obligatoriu
DAP-metru |  | obligatoriu
Accesorii | Sticlă plumbată | 1 unitate, să se indice codul produsului
| Guleraș de protecție | 2 seturi, să se indice codul produsului
| Sorț de protecție | 2 seturi, să se indice codul produsului
| Ochelarii de protecție | 2 seturi, să se indice codul produsului
| Șorț protector pentru gonade | 2 seturi, să se indice codul produsului