## Лист1
Sistem radiodiagnostic cu braț C (15kW)
Cod | 210270
Descriere | Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențelor chirurgicale.
Parametrul |  | Specificația
Generator raze X | de frecvență înaltă | 60-100 KHz
| Gama KV | 40-120
| puterea generator | ≥ 15 kW
Tub radiogen | tip | cu anod rotativ
| sistem de răcire | controlat de procesor | 1 425 846 lei cu TVA
Regimuri de lucru | Fluoroscopic | Normal
Pulsativ
| Radiografic | obligatoriu
| Digital Spot | obligatoriu
| Doza de iradiere redusa | obligatoriu
Arcul C | Spatiul liber pentru pacient | ≥ 76 cm
| adâncimea | ≥ 60 cm
| SID | Distanta: minim 950 mm
| Unghiul de înclinare | ≥ ±90°
| Unghi de rotaţie orbitală | ≥ ±130°
| Unghi de angulație pozițională | ≥ ±10°
| suport pe roți cu blocare | obligatoriu
Panou comandă | Tehnologie Touchscreen | obligatoriu
Telecomandă | Telecomandă/pedală | obligatoriu
Cameră digitală | tip CCD incorporată | rezolutie minimă 1024x1024
| Adîncime imagine, bit | Minim 16 biţi
| Timp procesare imagine pe display | Nu mai mult de 5 sec
Vizualizare | stand cu 2 Monitoare | ≥19 inch
Stocare imagini |  | Minim 50 000 de imagini cu rezoluție maximă
Procesare imagini importate |  | DICOM 3,0
Exportare imagini |  | USB
DAP-metru |  | obligatoriu
Intensificatorul imaginilor | mod triplu de intensificare | minim 9" HRC
| Filtrare constantă | ≥ 0,1 mm Cu + 2,1 mm Al
Alimentare | Tensiunea curentului electric | 230 V ±10%; 50 Hz