## Лист1
Sistem radiodiagnostic cu braț C cu flat panel detector(15kW)
Cod | 210280
Descriere | Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențelor chirurgicale.
Parametrul |  | Specificația
Generator raze X | de frecvență înaltă | ≥ 40 KHz
| Gama KV | 40-120
| puterea generator | ≥ 15 kW
Tub radiogen | tip | cu anod rotativ
| Capacitatea termică anodă | ≥ 300 KHU | 1 425 846 lei cu TVA
| Spoturi focale | 0.3 si 0.6
Detector | Flat panel detector | Da
| Dimensiune detector | ≥20x20 cm
| Dimensiune pixel | ≤160 um
| Resoluție | ≥ 1300 x1300
| DQE@≤1 lp/mm | ≥ 55 %
| DQE@≥2 lp/mm | ≥ 45 %
Regimuri de lucru | Fluoroscopic | Pulsativ
Rată de pulsație maximă ≥25 fps
| Radiografic | obligatoriu
| Controlul dozei automat | obligatoriu
| Doza de iradiere redusa în mod floroscopic | ≤25 nGy/frame
Arcul C | Mișcare verticală motorizată | ≥ 40 cm
| Mișcare orizontală | ≥ 20 cm
| Spatiul liber pentru pacient | ≥ 80 cm
| adâncimea | ≥ 65 cm
| SID | Distanta: minim 1000 mm
| Unghiul de rotație orbital | ≥ 155°
| Rotire arc axă orizontală | ≥ ±200°
| Unghi de angulație pozițională | ≥ ±12°
| suport pe roți cu blocare | da
Panou comandă | Tehnologie Touchscreen | ≥ 12 inch
| Contrast | ≥ 1000:1
| Luminozitate | ≥ 350 cd/m^2
| Rezoluție | ≥ 1920x1080
Telecomandă | Telecomandă/pedală | obligatoriu
Stație de achizție | stand cu 2 Monitoare | ≥21”
| Contrast | ≥ 5000:1
| Luminozitate | ≥ 600 cd/m^2
| Rezoluție | ≥ 1920x1080
| Interfata | touch
| Sistemă de operare | min Windows 10 sau echivalent
| RAM | min 16 GB
| Stocare imagini | min 400 000 imagini
| DICOM 3.0 | obligatoriu
Procesare în timp real | Reducerea zgomotului | obligatoriu
| Control luminozitate automat | obligatoriu
| Inversare scară gri | obligatoriu
| Colimare virtuală | obligatoriu
| Auto contrast | obligatoriu
| Stocare ultima imagine | obligatoriu
| Diapzon dimamic de compresie | obligatoriu
| DSA | obligatoriu
Postprocesare | Control luminozitate automat | obligatoriu
| Inversare scară gri | obligatoriu
| CINE | obligatoriu
| PAN | obligatoriu
| Zoom multitouch | obligatoriu
| Vizualizare Mozaică | ≥15 imagini
| Colimare electronică | obligatoriu
DAP-metru |  | obligatoriu
Alimentare | Tensiunea curentului electric | 230 V ±10%; 50 Hz