## Sistem radiologic ECRI
Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital
Cod | 210300
Descriere | Destinate pentru examinări radiografice şi fluoroscopice cu scop de diagnostic.
Parametru |  | Specificaţie
Configuraţie | Tub deasupra mesei | obligatoriu
| Operare de la distanță | obligatoriu
Turnul de imagine | Radiografie în afara mesei | obligatoriu
| Grila | detaşabilă | Informație adițională
| (SID) max. | ≥125 cm | 5 196 765 lei cu TVA
| (SID) min. | 90 - 110 cm
| Control | Mișcare longitudinală, rotativă pentru proiectii oblice
Fluoroscopia se acționează de la pedală
Radiografia se acționează din camera de examinare și control
Detector | Mărime pixel | ≤160µm
| Tip | flat panel
| Wireless | obligatoriu
| DQE (0 lpm/mm | minim 0,65
| Mărime, cm (in) | ≥43x43 (17” x 17”)
Fluoroscopia | Pulsaţie rata, fps | diapazon minim 2 - 15 fps
| Selectarea de către utilizator a filtrelor | obligatoriu
| Rata maximă de cadre a matricei de achiziții | ≥1024 x 1024
| Mărimea maximă a matricei | ≥1920 x 1920
| Adîncime achiziție, bit | ≥12
Radiografie | Mărimea maximă a matricei | ≥2048 x 2048
| Radiografie seriată, fps | ≥ 14
| Adîncime achiziție, bit | ≥12
Caracteristicele imaginii | Afişarea ultimei imagini | obligatoriu
| Colimarea virtuală | obligatoriu
| Elemente de postprocesare a imaginii | da, de specificat
Masa de examinare | Greutatea maximă a pacientului | ≥200 kg
| Dimensiuni | minim 210x75 cm
| Mișcarea laterală | ≥20 cm
| Arie miscare de acoperire | Minim 90 cm
| Mișcarea verticală | diapazon minim 70-90 cm
| Înclinarea mesei | 90 /- 30 grade
| Greutatea maximă a pacientului la înclinare | ≥200 kg
| Inclinare oblica a turnului de imagine | minim +/-30°
| Posibilitatea digitala de examinare urgenta direct pe brancarda de transportare a pacientului | obligatoriu
| Rotire ansamblu tub | 90/180°
| Grila detasabila | da
| Asigurarea mișcării motorizată | da
Tub X Ray | Capacitatea termica ansamlu | minim 600 kHU
| Marime pata focala mica | max 0,6 mm
| Marime pata foacal mare | minim 1.2 mm
| kVp radiografie | minim 150 kV
| kVp fluoroscopie | minim 125 kV
| Putere nominala (100kV, 800 mA, 0.1 s) | minim 80 kW
Generatorul | Puterea | ≥80 kW
| Radiografia | ≥40-150 KV
| Gama radiografică | ≥0.5 - 800 mAs
| Fluoroscopia | ≥50-120KV
| Rata de putere (durata scurta) | Minim 100kV/800 mA
| AEC (Conrtol Automat al Expunerii), câmpuri | Minim 3
Display si Statie de lucru (Achizitie/ postprocesare) | Cantitate | min. 1 monitoare in sala de control, optional min 1 buc in sala de examinare
| Mărimea | ≥18 inch
Accesorii | Sticlă plumbată | minim 1x0,8 m
| Set radioprotecţie Pacient (2 şorţuri, 2 guleraşe de protecţie a glandei tiroide) | 1 pentru copii si 1 pentru adulţi
| Set radioprotecţie Operator (şorţ) | 1 (min 0,35 mm Pb)
Imprimantă | Procesare tip | Termal direct sau Laser
| Interfaţă | DICOM
| Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm | ≥12
| Format film, cm | 20 x 25 - 35 x 43
| Formate disponibile simultan | ≥2
Statie de lucru | Procesor | 3.1 GHz, sau echivalent
| HDD | Minim 60 000 imagini de stocare utilizabilă si minim 512 GB SSD pentru soft
| RAM | ≥ 16 GB
| Monitor | Medical, Full HD, ≥ 19”, LCD ≥ 1280x1024
| CD/DVD | Obligatoriu
| Compatibil cu sistemele PACS | obligatoriu
| USB | ≥ 4 porturi
| Accesorii | Mouse, tastatura
DAP intgrat cu afisare rezultatelor in baza de date a pacientului |  | obligatoriu
Soft de prelucrare | Post procesare | obligatoriu
| Control nivel | Zoom/Mărire; Rotire/Inversare
| Adnotări pe imagine | marker, text, linii, unghi, lipse,
| DICOM 3.0 | - DICOM Verification
- DICOM Modality worklist
- DICOM MPPS
- DICOM Storage
- DICOM Storage commitment
- DICOM Grayscale print
- DICOM Query / Retrieve
-Importul si exportul imaginilor de pe PACS
-Export imagini pe CD/DVD
Sistem PACS | HDD | Minim 2 TB de stocare utilizabilă RAID 10
| Procesor | Intel Quad-Core Xeon X3450 CPU(2.66GHz) sau echivalent
| RAM | ≥ 8 GB
| Modul software PACS | Funcții de manipulare a imaginii
Măsurători, adnotări și salvare.
Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție inaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare
Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare şi diagnostic la distanţă.
| Monitor | ≥ 24” LED 1920x1080
| Licenţă | ≥ 1
| Licenţă de acces de pe web sau LAN | ≥ 2