## Sistem radiologic ECRI
Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză
Cod | 210310
Descriere | Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu in directia S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. Tomosinteza digitală este o tehnică imagistică medicală ce utilizează un detector cu ecran plat și un tub rotativ care produce o serie de secțiuni la diferite adîncimi şi produce imagini la doze mici de radiație cu distorsiuni geometrice minime și măsurări precise.
Parametru |  | Specificaţie
Configuraţie | Tub deasupra mesei | obligatoriu
Operare de la distanță | Masa telecomandata | obligatoriu
| Panou de control în sala de comandă | obligatoriu | Informație adițională
| Panou de comandă în sala de examinare | opțional | 5 229 600 lei cu TVA
| Dispozitiv intercom: Comunicare pacient - doctor (sala de control) | obligatoriu
| Comunicare doctor - doctor | opțional
| Sistem de video supraveghere | opțional
Turnul de imagine | Radiografie în afara mesei | obligatoriu
| Grila | detaşabilă
| (SID) max. | ≥125 cm
| (SID) min. | 90 - 110 cm
| Control | Panou de control complet, inclusiv controlul mesei si al generatorului in sala de control.
Panou de control pentru functiile de baza in sala de examinare
Optional panou de control complet, inclusiv monitore ce dubleaza informatia de pe monitoarele din sala de control
Detector | Mărime pixel | ≤140µm
| Tip | flat panel
| Mărimea maxima a matricei în regim captare | Radiografie: min. 3024x3024 pixel
| Adâncime achiziţie regim radiografie | min. 16 bit
| Mărimea maxima a matricei în regim captare: Fluroscopie | min. 1024x1024 pixel
| Adâncime achiziţie regim fluroscopie | min. 16 bit
| Mărime, cm (in) | ≥43x43 (17” x 17”)
Caracteristicele imaginii | Afişarea ultimei imagini | obligatoriu
| Colimarea virtuală | obligatoriu
Masa de examinare | Greutatea maximă a pacientului | ≥250 kg
| Dimensiuni | ≥220x75 cm
| Mișcarea laterală | ≥25 cm
| Deplasare longitudinală a turnului de imagine | ≥160 cm
| Mișcarea verticală | min. 50 - 110 cm
| Înclinarea mesei | 90 /- 90 grade
| Greutate maximala pacient, inclusiv la inclinare | ≥200 kg
| Indicatori poziție | obligatoriu
| Asigurarea mișcării motorizată | obligatoriu
| Reglare vitezie pentru directile motorizate in trepte: | min. 3 trepte
Generatorul | Putere maxima la iesire | ≥80 kW
| Diapazon kV regim radiografie | min. 40-150kV
| Gama radiografică | min. 0.5 - 800 mAs
| Diapazon kV regim Fluoroscopie | min. 50-125 kV
| Curentul maximal de iesire radiografie | min. 800 mA
| Curentul maxim de iesire radiofluroscopie | min. 20 mA
| Regim de lucru radiografie seriata | min. 15 fps
| Regim de lucru fluroscopie pulsativa | diapazon min. 5 - 30 fps
| AEC (Automatic exposure control) | min. 4 cîmpuri
Tub X-ray | Capacitate de stocare termica a asmblului | min. 700 kHU
| Pata focale | min. 2
| Pata focala mica, marime | max. 0.7mm
| Pata focala mare, marime | min. 1.1 mm
| Putere pata focal mica | max. 60kW
| Putere pata focal mare | min. 80kW
| kV max radiografie | min. 150kV
| kV max radiofluroscopie | min. 125kV
Colimator | Regim lucru | min. automat si manual
| Tip sursa lumina | LED
| Tip colimare | min. rectangular si iris/octagonal
asimetric din stinga si din dreapta
| Filtre incorporate | min. 3 tipuri
| Selectare filtre | automat si manual
Staţie de lucru (Achizitie/ postprocesare) | Cantitate | min. 2 monitoare in sala de control
optional minim 2 buc in sala de examinare
| Procesor | Intel® Core™ i5-2400 echivalent sau mai avansat
| HDD / SSD | ≥ 500 GB
| RAM | ≥ 4 GB
| Monitor | Medical, Full HD, ≥ 19 inch, LCD ≥ 1920x1080
| CD/DVD | Obligatoriu
| Compatibil cu sistemele PACS | obligatoriu
| USB | ≥ 4 porturi
| Accesorii | Mouse, tastatura
| Radiofluroscopia | Memorie directa
Memorie ciclu
Memorie ultima imagine
Radiografie | Captare imagine singulare marimi | min. 5
| Diapazon marimi | min. 15x15 cm - 42x42 cm
| Imagini tintite | min. "patru in una"
| Achizitie in serie | obligatoriu
| Achizitii cu contrast | opțional
Tomosinteza digitala | Rregim de achizitie automata pentru reconstructie | Tomosinteza digitala
| Rata de acizitie | min. 15 fps
| Unghi tomografic | ≤ 10 °
| Programe presetate cu posibilitate de modificare manuala pentru diferite zone anatomice | min. 5
| Reconstructie automata pe statiea de acizitie | obligatoriu
| Achizitiea posibila pentru orce unghi de inclinare a mesei | obligatoriu
Parametrii de reconstructie
| Grosimea strat diapazon | min. 0.5 mm-10 mm
| Adincimea de achizitie fata de masa pacientului | min. 0 - 20 cm
| Programe presetate pentru diferite zone anatomice | min. 5
| Soft reducere artefacte metal | obligatoriu
| Soft postreconstructie ce permite reconstructie tomosinteza cu diferiti parametri fara a iradia repetat pacientul (inclusiv grosimea si adincimea stratului) | obligatoriu
| Postrocesare, inclusiv instrumente de prelucrare imagine | obligatoriu
| Reconstructiea de imagini oblice fata de axa verticala sau orizontala | obligatoriu
Tehnologie radiografie scan | Achizitie de tip scanare longitidutionala cu fanta | obligatoriu
| Regim de achizitie automata pentru reconstructe radiografie scan | obligatoriu
| Reconstructie radiografie scan automata pe statia de achizitie | obligatoriu
| Programe presetate cu posibilitatea de modificare manuala pentru diferite zone anatomice | min. 3
| Zona de scanare | min. 42x140 cm
| Viteza de scanare | min. 10 cm/sec
| Rata de achizitie | min. 3 fps
DAP intgrat cu afisare rezultatelor in baza de date a pacientului |  | da
Soft de prelucrare | Post procesare | obligatoriu
| Control nivel | Zoom/Mărire
Rotire/Inversare
| Adnotări pe imagine | marker, text, linii, unghi, lipse
| DICOM 3.0 | DICOM Modality worklist
DICOM MPPS
DICOM Storage
DICOM Storage commitment
DICOM Print
DICOM RDSR
-Importul si exportul imaginilor de pe PACS
-Export imagini pe CD/DVD
-Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS
| Soft pentru tomosinteză | da
| Soft radiogafie scan | da
Sistem PACS | HDD / SSD | Minim 1 TB de stocare utilizabilă RAID 10
| Procesor | Intel Quad-Core Xeon X3450 CPU(2.66GHz) echivalent sau mai avansat
| RAM | ≥ 4 GB
| Modul software PACS | Funcții de manipulare a imaginii
Măsurători, adnotări și salvare.
Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare
Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distantă.
| Monitor | Medical, Full HD, ≥ 21 inch LED
| Licenţa | ≥ 1
| Licenţa de acces de pe web sau LAN | ≥ 2
Accesorii | Sticlă plumbată | minim 1x0,8 m
| Set radioprotecţie Pacient (2 şorţuri, 2 guleraşe de protecţie a glandei tiroide) | 1 pentru copii si 1 pentru adulţi
| Set radioprotecţie Operator (şorţ) | 1 (min 0,35 mm Pb)
Imprimantă | Procesare tip | Laser sau Termal direct
| Interfaţă | DICOM
| Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm | ≥12
| Format film, cm | 20 x 25 - 35 x 43
| Formate disponibile simultan | ≥2