## Sistem radiologic ECRI
Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză cu bucky vertical
Cod | 210311 |  | Informație adițională
Descriere | Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu in directia S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. Tomosinteza digitală este o tehnică imagistică medicală ce utilizează un detector cu ecran plat și un tub rotativ care produce o serie de secțiuni la diferite adîncimi şi produce imagini la doze mici de radiație cu distorsiuni geometrice minime și măsurări precise. |  | 5 400 000 lei cu TVA
Parametru |  | Specificaţie
Configuraţie | Tub deasupra mesei | obligatoriu
| Operare de la distanță | obligatoriu
Turnul de imagine | Radiografie în afara mesei | obligatoriu
| Grila | detaşabilă
| (SID) max. | ≥125 cm
| (SID) min. | diapazon 90 - 110 cm
| Control | Mișcare longitudinală, rotativă pentru proiectii oblice
Fluoroscopia se acționează de la pedală
Radiografia se acționează din camera de examinare și control
Detector | Mărime pixel | ≤160µm
| Tip | flat panel
| Wireless | obligatoriu
| DQE (0 lpm/mm | minim 0,65
| Mărime, cm (in) | ≥43x43 (17” x 17”)
Fluoroscope | Pulsaţie rata, fps | diapazon minim 5 - 15 fps
| Rata maximă de cadre a matricei de achiziții | ≥1920 x 1920
| Mărimea maximă a matricei | ≥2208 x 2208
| Adîncime achiziție, bit | ≥12
Radiografie | Mărimea maximă a matricei | ≥2592 x 2656
| Radiografie seriată, fps | ≥ 15
| Adîncime achiziție bit | ≥12
Caracteristicele imaginii | Afişarea ultimei imagini | obligatoriu
| Colimarea virtuală | obligatoriu
| Elemente de postprocesare a imaginii | da, de specificat
Masa de examinare | Greutatea maximă a pacientului | ≥150 kg
| Dimensiuni | minim 210x75 cm
| Mișcarea laterală | ≥ 22 cm
| Arie miscare de acoperire | Minim 90 cm
| Mișcarea verticală | minim 70-90 cm
| Înclinarea mesei | 90 /- 20 grade
| Greutatea maximă a pacientului la înclinare | ≥ 150 kg
| Indicator de înclinare | obligatoriu
| Inclinare oblica a turnului de imagine | minim +/-30°
| Rotire ansamblu tub | diapazon minim 90/180°
| Grila detasabila | obligatoriu
| Asigurarea mișcării motorizată | obligatoriu
Bucky Verical | Dimensiunea, cm | min. 43x43
| Controlul automat al expunerii (AEC) | obligatoriu
| Raportul grilei | minim 1:10
| Deplasarea longitudinală, cm | minim 160 cm
Tub X Ray | Capacitatea termica ansamlu | minim 600 kHU
| Marime pata focala mica | max 0,6 mm
| Marime pata foacal mare | minim 1.2 mm
| kVp radiografie | minim 150 kV
| kVp fluoroscopie | minim 125 kV
| Putere nominala (100kV, 800 mA, 0.1 s) | minim 80 kW
Generatorul | Putere | ≥80 kW
| Gama kVa | min. 40-150kV
| Gama radiografică | min. 0.5 - 800 mAs
| Fluoroscopia | min. 50-125 kV
| Rata de putere (durata scurta) | Minim 100kV/800 mA
| AEC (Conrtol Automat al Expunerii), câmpuri | Minim 3
Display si Statie de lucru (Achizitie/ postprocesare) | Cantitate | min. 1 monitoare in sala de control, optional min 1 buc in sala de examinare
| Mărimea | ≥19 inch
Accesorii | Set radioprotecţie geam | După necesitate
| Set radioprotecţie Pacient (2 şorţuri, 2 guleraşe de protecţie a glandei tiroide) | 1 pentru copii si 1 pentru adulţi
| Set radioprotecţie Operator (şorţ) | 1 (min 0,35 mm Pb)
Imprimantă | Procesare tip | Termal direct sau Laser
| Interfaţă | DICOM
| Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm | ≥12
| Format film, cm | 20 x 25 - 35 x 43
| Formate disponibile simultan | ≥2
Staţie de lucru | Procesor | 3.0 GHz, sau echivalent
| HDD | Minim 60 000 imagini de stocare utilizabilă si minim 512 GB SSD pentru soft
| RAM | ≥ 16 GB
| Monitor | Medical, Full HD, ≥ 19”, LCD ≥ 1280x1024
| CD/DVD | Obligatoriu
| Compatibil cu sistemele PACS | Da
| USB | ≥ 4 porturi
| Accesorii | Mouse, tastatura
DAP intgrat cu afisare rezultatelor in baza de date a pacientului |  | da
Soft de prelucrare | Post procesare | obligatoriu
| Control nivel | Zoom/Mărire; Rotire/Inversare
| Adnotări pe imagine | marker, text, linii, unghi, lipse
| DICOM | - DICOM Modality worklist
- DICOM MPPS
- DICOM Storage
DICOM Print
DICOM RDSR
DICOM Media Storage
DICOM Network
Sistem PACS | HDD | Minim 2 TB
| Procesor | Intel i7 4 nuclee, 2.5 GHz, sau echivalent
| RAM | ≥ 8 GB
| Modul software PACS | Funcții de manipulare a imaginii
Măsurători, adnotări și salvare.
Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare
Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distantă.
| Monitor | ≥ 24” LED 1920x1080
| Licenţa | ≥ 2
| Licenţa de acces de pe web sau LAN | ≥ 2