## Sheet1
Tomograf Computerizat
Cod | 210450
Descriere | Tomograful computerizat este utilizat pentru a efectua diagnostic cu raze x multisecționat în spitale, clinici private.
Parametru |  |  | Specificație
Caracteristică multisecțională | Nr. de secțiuni achiziționate simultan |  | ≥64
| Nr. de canale |  | ≥64
Detector | Câmp de vedere (standard), cm |  | ≥50
| Câmp de vedere (extins), cm |  | ≥50
| Lățimea totală a detectorului, axa z, mm |  | ≥35
| Grosimea imaginii reconstruite, mm |  | 0.625, 1.25, 2.5, 3.75, 5, 7.5, 10 | Informație adițională
| Timpul standard de rotație, sec, 360° |  | 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1,5, 2 | 5788800lei cu TVA
Performanță | Rezoluție spațială cu contrast ridicat |  | da
MTF kernel | 0% MTF, lp/cm |  | ≥15
| 10% MTF, lp/cm |  | ≥10
| 50% MTF, lp/cm |  | ≥8
Rezoluție contrast, la 2mm (0,25%) CTDI ≤18 mGy; la 3 mm(0,25%) CTDI≤9 mGy; |  |  | obligatoriu
Braț | Înclinare, ° |  | ±30
| Diametru, cm |  | ≥70
| localizare indicată prin laser |  | Da
Tub raze X | Stocare căldură, MHU |  | ≥2
| Disipare termică, kHU/min |  | ≥700
| Răcire tub |  | ulei/aer
Generator de raze X | kW output |  | ≥50
| kVp range |  | 80-135
| mA range |  | 10-800
Masă pacient | Diapazon mișcare | Vertical, cm | 45-100, (± 5 cm)
|  | Longitudinal, cm | ≥170
| Diapazon scanare, cm |  | ≥170
| Greutatea pacientului, kg |  | ≤200
Doza radiație | Modularea dozei tehnice |  | obligatoriu
| Controlul dozei pediatrice specifice |  | obligatoriu
| Prospective ECG gating |  | opțional
| Retrospective ECG editing |  | opțional
| Reconstrucția iterativă a imaginii |  | opțional
| Sliding collimation (overbeaming reduction) |  | opțional
Axial cardiac | Low-dose cardiac(achiziție axială) |  | opțional
| Corecția aritmiei |  | opțional
DAP-metru |  |  | obligatoriu
Reconstruirea imaginii | CPU |  | ≥ Xeon Quad-core 3,0GHz
| Reconstrucție FOVs, cm |  | 25, 50
| Recoonstrucție imaginii cu dimensiuni |  | 512 x 512
| Rata maximă de reconstruire, (512x512), frame/sec |  | ≤60
Sistem de integrare | DICOM | Stocarea imaginilor SCU / SCP | obligatoriu
|  | Stocare sporită CT SCU / SCP | obligatoriu
|  | Modality worklist SCU | obligatoriu
|  | Query/retrieve SCU and SCP | obligatoriu
|  | Stocare concomitentă | obligatoriu
Procesarea imaginii | Standard/Opțional |  | obligatoriu
| DICOM 3D image export |  | obligatoriu
Alimentare |  | Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz