## Sheet1
Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf)
Cod | 210500
Descriere | Ortopantomografia este o scanare panoramică cu raze X a maxilarului superior şi inferior. Afişează o vedere bidimensională a unei jumătăţi de cerc de la o ureche la alta.
Parametrul |  |  | Specificaţia
Generator de raze X |  | Tensiune | 60-90 kV
|  | Curent | 2-16 mA
Tub raze X |  | Tip | staţionar
|  | Filtrare totală (minimă), mm Al | în diapazon acceptabil 2.5-3.2
Înălţimea |  | Minim | ≥800mm
|  | Maxim | ≥ 1800mm
Punctul focal, maxim |  |  | ≤ 0.5 mm | Informație adițională
Detector digital |  |  | CdTe-CMOS/CdTe-CCD | 310800lei cu TVA
Lungimea suprafeţei active a senzorului |  |  | ≥ 145-155 mm
Lăţimea suprafeţei active a senzorului |  |  | ≥4.8- 8 mm
Timpul de expunere |  |  | ≤14 sec
Numărul punctelor de fixare a capului |  |  | ≥4
Suport reglabil pentru bărbie, cu posibilitatea de deplasare a suportului sus/jos şi înainte/înapoi |  |  | opțional
DAP-metru |  |  | obligatoriu
Element de muşcare |  |  | obligatoriu
Mîner pacient |  |  | 2
Alimentarea |  |  | 220-240V, 50 Hz
Unghiul ţintei, maxim |  |  | ≤5 grade
Monitor |  |  | ≥ 19 inch
Revenirea automată la poziţia iniţială |  |  | obligatoriu
Comanda de oprire urgentă |  |  | obligatoriu
Control multifuncţional |  |  | obligatoriu
Modul software 2D |  | Funcții de manipulare a imaginii | obligatoriu
|  | Măsurători, adnotări și de salvare | obligatoriu
|  | Importul/exportul imaginilor pe CD/DVD | obligatoriu
|  | Salvare imagini in format DICOM, JPG | obligatoriu
|  | Imprimare rezultat pe suport de hartie 1:1 | obligatoriu
|  | Licenţă | min 5 calculatoare
Printer |  |  | obligatoriu
Stație de achizție |  | min. Windows 10 OS | obligatoriu
|  | CPU | Quad core sau echivalent
|  | RAM | ≥8GB
|  | HDD | ≥1TB
|  | Network | ≥1GB
|  | Monitor medical | minim 21 inch
|  | Accesorii PC | Mouse
Keyboard