## Sheet1
Sistem de raze X 3D, dentar (CBCT)
Cod | 210520
Descriere | CBCTeste o scanare 3D cu raze X. Afişează o vedere tridimensională a maxilarului superior, inferior, SIN și ATM.
Parametrul |  |  | Specificaţia
Generator de raze X |  | Tensiune | 60-90 kV
|  | Curent | diapazon minim 5-16 mA
Tub raze X |  | Tip | staţionar
|  | Filtrare totală (minimă), mm Al | în diapazon acceptabil 2.5-3.2
Înălţimea |  | Minim | ≥ 800mm
|  | Maxim | ≥ 1800mm
Punctul focal, maxim |  |  | ≤ 0.5 mm
SID, mm |  |  | 500 - 650 | Informație adițională
Detector digital 2D & 3D |  | Tip | CdTe-CMOS/CdTe-CCD | 850 000 lei cu TVA
|  | Rezolutie PANO, lp/mm | ≥ 2.5
|  | Dimensiune FOV, cm | ≥ 10x10
|  | VOXEL size, µm | ≤ 100
|  | VOXEL size endo, µm | ≤ 75
Timpul de expunere în regim panoramic |  |  | ≤ 14 sec.
Numărul punctelor de fixare a capului |  |  | ≥ 4
Suport reglabil pentru bărbie |  |  | obligatoriu
Posibilitatea de deplasare suport barbie sus/jos şi înainte/înapoi |  |  | obligatoriu
Protocol de scanare 2D și 3D |  | PANO | obligatoriu
|  | CBCT (3D) | obligatoriu
|  | Serment | obligatoriu
|  | ATM | obligatoriu
|  | SIN | obligatoriu
DAP-metru |  |  | obligatoriu
Element de muşcare |  |  | obligatoriu
Mîner pacient |  |  | 2
Fascicul laser de aliniere/pozitionare pacient |  | Plan midsagittal | obligatoriu
|  | Plan orizontal | obligatoriu
|  | Canin | obligatoriu
Alimentarea |  |  | 220-240V, 50 Hz
Unghiul ţintei, maxim |  |  | ≤ 5 grade
Monitor medical |  |  | ≥ 19 inch
Revenirea automată la poziţia iniţială |  |  | obligatoriu
Comanda de oprire urgentă |  |  | obligatoriu
Control multifuncţional |  |  | obligatoriu
Panou comandă |  | Tehnologie Touchscreen | obligatoriu
Stație de achizție |  | Windows 10 OS | obligatoriu
|  | CPU | Quad core sau echivalent
|  | RAM | ≥ 8GB
|  | HDD | ≥ 1TB
|  | Network | ≥ 1GB
|  | Monitor medical | obligatoriu
|  | Accesorii PC | Mouse
Keyboard
Modul software 2D |  | Funcții de manipulare a imaginii 2D | obligatoriu
|  | Măsurători, adnotări | obligatoriu
|  | Importul/exportul imaginilor pe CD/DVD | obligatoriu
|  | Salvare imagini in format DICOM, JPG | obligatoriu
|  | Imprimare rezultat pe suport de hartie 1:1 | obligatoriu
|  | Licenţă | min 5 calculatoare
Modul software 3D |  | Funcții de manipulare a imaginii 3D | obligatoriu
|  | Licenţă | min 5 calculatoare
|  | Vizualizare/redactare si export imagimi DICOM | obligatoriu
Printer |  |  | obligatoriu