## Sheet1
Sistem radiografic, digital, mamografie
Cod | 210600
Descriere | Unităţile radiografice mamografice folosesc raze X pentru a produce imagini ale sînului (mamografia), care oferă informaţii despre morfologia, anatomia şi patologia sînului. Utilizată pentru a detecta şi diagnostica cancerul de sîn şi de a evalua masele şi leziunile nepalpabile ale sînului.
Parametru |  | Specificaţia
Metoda de fixare |  | Oscilometrica
Generator | Tensiunea kV | ≥ 20
| Intensitatea mA | 20-250
Tub radiaţii X | Capacitate de căldură, HU | ≥ 300000
| Rata de disipare a căldurii, HU / min | ≥ 40,000
| Dimensiunea spotului focal, mm | 0.1-0.3 | 1900000 lei cu TVA
Detector | Dimensiunea Detector, L x H, cm | ≥18 x 24
| Rezolutia matricei | ≥ 2800 x 3500
| Timp de expunere Max, sec | ≤6
| Adâncime image bit | ≥ 14
| Dimensiune Pixel, µm | ≥ 50
| Timp pentru a reîmprospăta detector, sec | ≤35
| Timpul minim între expuneri, sec | ≤35
Parametri de calitate | DQE (Detector Quantum Efficiency) lp/mm | ≥ 50%
| MTF 5lp/mm | ≥ 60%
DAP-metru |  | obligatoriu
Mişcarea | Rotaţie ⁰ | ≥ 120
| Verticală, cm | 65-153
| Distanţa de la sursă pînă la imagine | ≥ 60
Rezolutia matricei |  | ≥ 2800 x 3500
Compresor | Manual /automat | obligatoriu
| Gama de compresie N | 0-200
Tip display |  | ≥19
HARD de stocare pe disc |  | obligatoriu
Alarmă pentru toate cazurile generice |  | obligatoriu
Geam de protecție X-ray dintre tehnician și dispozitiv |  | obligatoriu
Alimentarea |  | 220V, 50-60 Hz