## Лист1
Hotă cu flux laminar
Cod | 250100
Descriere | Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate.
Parametru | Specificaţie
Descriere | Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2
Control | controlat de microprocesor | Informație adițională
| sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat | 90638 lei cu TVA
control automat al volumului de flux prezentat
Interior | suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic
Filtre | HEPA sau ULPA
Prefiltru | Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4
Lumina interioară | lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux
lampa UV | pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală
Nivelul de zgomot | 60dB ≤
Flux aer | > 0.4 m/s
Factorul de protecție (Apf) | 1.5 10^5
Afijaj | digital
Alimentarea | 220V, 50 Hz
Alarme | Acustică
Vizuală
Capac de închidere a exhaustării | obligatoriu
Set de livrare | Hota cu filtre
Lampă de iluminare
lampă UV
suport pentru amplasarea hotei
robinet pentru vacuum
robinet pentru gaze