## Лист1
Electroencefalograf cu funcţii de bază
Cod | 260100
Descriere | Electroencefalograful cu funcții de bază măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi printează datele pentru proceduri de diagnostic.
Parametrul |  | Specificația
Aplicații | Diagnosticul EEG | obligatoriu
| Electroencefalografia | obligatoriu
| Altele | Să se indice
Numărul de canale |  | ≥ 32 referentiale
Rezoluția datelor EEG, bit |  | ≥ 14 | Informație adițională
Gama frecvenței de lucru, Hz |  | >200 | 195 858 lei cu TVA
Display | Funcția freez | obligatoriu
| Afișare derivații | ≥32
| Dimensiuni | ≥ 20 inci
| EEG în timp real | obligatoriu
Verifricarea impendanței electrodului |  | Automată
Filtru de rejecție comună, dB |  | 100 la 50 Hz
Impendanța preamplificatorului, Mohm |  | ≥ 10
Calibrarea | automată | obligatoriu
| Rata de calibrare selectată de utilizator | obligatoriu
Detectarea și interpretarea datelor |  | obligatoriu
Controlul sensitivității | Setări manuale | obligatoriu
| În pași | obligatoriu
| Gama minima , µV/mm | 1-100
Filtru de frecvență înaltă | Banda, Hz | ≤0.3 la setări de frecvență joasă
| Setare manuală | obligatoriu
Filtru de frecvență înaltă | Banda, Hz | ≥70 la setări a frecvenței înalte
| Setare manuală | obligatoriu
Filtru notch |  | obligatoriu
| Setare manuală | obligatoriu
Video digital | Opțiune | obligatoriu
| Comprimarea | obligatoriu
| Sincronizarea cu EEG | obligatoriu
| Capacitatea de stocare video/EEG | ≥ 24 ore
Interfaşă de ieşire |  | obligatoriu
I/O auxiliare |  | Să se indice
REMOTE MONITORING |  | Optional
SISTEM PC | CPU Intel Core 2 Duo sau echivalent, HDD min. 1TB, RAM min.4 Gb, min. Windows 7/8/10 +licență | obligatoriu
Tip de stocare | HD, purtători mobili (CD-R, DVD), USB; | obligatoriu
Printer |  | obligatoriu
Adnotări | Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient
Afișări | Afișare oră, data | obligatoriu
| Afișare ID pacient | obligatoriu
Alimentare | 220 V, 50 Hz | obligatoriu