## Лист1
Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă
Cod | 260120
Descriere | Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi printează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă.
Parametrul | Specificația
Aplicații | Diagnosticul EEG | oblicatoriu
| Monitorizarea EEG | oblicatoriu
| PSG (Polysomnography) | oblicatoriu
| LTM (Long Term Monitoring) | oblicatoriu
| Electroencefalografia | oblicatoriu | Informație adițională
| Altele | oblicatoriu | 387 798 lei cu TVA
Numărul de canale EEG |  | ≥32
Rezoluția datelor EEG, bit |  | ≥ 24
Gama frecvenței de lucru, Hz |  | >200
Display | Funcția freez | oblicatoriu
| Afișare derivații | ≥32
| Dimensiuni | ≥ 20 "
| EEG în timp real | oblicatoriu
Verifricarea impendanței electrodului |  | Automată
Filtru de rejecție comună, dB |  | 100 la 50 Hz
Impendanța preamplificatorului, Mohm |  | ≥ 10
Calibrarea | automată | oblicatoriu
| Rata de calibrare selectată de utilizator | oblicatoriu
Detectarea și interpretarea datelor |  | oblicatoriu
Alarme |  | oblicatoriu
Video digital | LTM | oblicatoriu
| minim. SD | oblicatoriu
| Sincronizarea cu EEG | oblicatoriu
| Capacitatea de stocare video/EEG | ≥ 24 ore
Fotostimulator |  | oblicatoriu
Interfaşă de ieşire |  | oblicatoriu
I/O auxiliare |  | oblicatoriu
SISTEM PC | CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență | oblicatoriu
Tip de stocare | HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; | oblicatoriu
Printer |  | oblicatoriu
Adnotări | Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient | oblicatoriu
Afișări | Afișare oră, data | oblicatoriu
| Afișare ID pacient | oblicatoriu
Alimentare | 220 V, 50 Hz | oblicatoriu