## Лист1
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza
Cod | 260200
Descriere | Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom.
Parametrul |  | Specificația
Tip pacient |  | adult, pediatric
Numărul de canale de procesare |  | 3
Configurația | Portabil | obligatoriu
Derivațiile | Tip înregistrare | auto și manual | Informație adițională
| Sensivitatea | 2.5, 5, 10, 20 mm/mv | 13475 lei cu TVA
| Semnal de calibrare | 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență | De diagnostic, diapazon | 0.05-150 Hz
| Filtre musculare | obligatoriu
| Filtre frecvență joasă | obligatoriu
| Filtre frecvență înaltă | obligatoriu
| Filtru de rețea | 50 Hz
Impendanța de intrare |  | ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz |  | > 100 dB
Convertor analog-digital |  | ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi |  | ≤10 μA
Detector de pacemaker |  | obligatoriu
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual |  | obligatoriu
Imprimantă | Termică | încorporată
| Mărimea hîrtiei | ≥ 60 mm
| Să se indice numele derivației printate | obligatoriu
| Viteza de înscriere | 5, 10, 25, 50 mm/s
| Derivațiile înscrise | minim 12
| Numărul de derivații înscrise simultan | 3
| Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG | obligatoriu, se indica parametrii hirtiei ( Exemplu Hirtie milimetrica 80х20х12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfăşurare exterioară)
Display | Grafic | obligatoriu
| LCD monochrmon | obligatoriu
| Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile | obligatoriu
| Marime ecran | ≥ 3 inch
| Rezoluție display | ≥ 320x240
| Numărul de derivații afișate simultan | ≥ 6
Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului |  | Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei |  | obligatoriu
Identificarea aritmiei |  | obligatoriu
Ritmului cardiac | Diapazon | 30 - 300 BPM
| Acuratețea | ± 1 BPM sau ±1%
Interpretarea | Sistem de interpretare a datelor ECG | obligatoriu
| Măsurări | PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;
| Timpul interpretării | minim 10 s
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Baterie internă | reîncărcabilă | obligatoriu
Timp operare autonomă |  | ≥ 2 ore
Protecție defibrilator |  | tip CF
Indicatori vizuali | contact slab sau lipsă de contact | obligatoriu
| status sistem | obligatoriu
| deconectare alimentare rețea | obligatoriu
| baterie descărcată | obligatoriu
Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) |  | ≥ 2 set, indicați modelul oferit.
Hîrtie termică |  | ≥ 30 buc, indicați modelul oferit.
Gel de contact |  | ≥ 1 litru, indicați modelul oferit.