## Лист1
Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate
Cod | 260231
Descriere | Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color.
Parametrul |  | Specificația
Tip pacient |  | adult, pediatric
Numărul de canale de procesare |  | 12
Configurația | Portabil | obligatoriu
Derivațiile | Tip înregistrare | auto și manual
| Sensivitatea | 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
| Semnal de calibrare | 1 mV, ± 2% | Informație adițională
Gama de frecvență | De diagnostic | 0.05-150 Hz | 27699 lei cu TVA
| Filtrue musculare | obligatoriu
| Filtre frecvență joasă | obligatoriu
| Filtre frecvență înaltă | obligatoriu
| Filtru de rețea | 50 Hz
Impendanța de intrare |  | ≥ 50 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz |  | > 110 dB
Convertor analog-digital |  | ≥ 24 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi |  | ≤10 μA
Detector de pacemaker |  | obligatoriu
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual |  | obligatoriu
Imprimantă | Termică | încorporată
| Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm | obligatoriu
| Să se indice numele derivației printate | obligatoriu
| Viteza de înscriere | 5, 10, 25, 50 mm/s
| Densitatea imprimarii | 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s
| Acuratețea | ± 5% (axa x), ± 5% (axa y)
| Derivațiile înscrise | minim 12
| Numărul de derivații înscrise simultan | 3, 6, 12
| Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG | obligatoriu
Display | Grafic, LCD TFT color | obligatoriu
| Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile | obligatoriu
| Marime ecran | ≥ 7 inch
| Rezoluția | ≥ 800x480 pix
| Touchscreen | obligatoriu
| Numărul de derivații afișate simultan | 12
Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG | Ethernet / USB / SD card | obligatoriu
Format date ECG | BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM | obligatoriu
Memorie | ≥ 200 inregistrari ECG | obligatoriu
Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator |  | obligatoriu
Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului |  | Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei |  | obligatoriu
Identificarea aritmiei |  | obligatoriu
Ritmului cardiac | Diapazon | 30 - 300 BPM
| Acuratețea | ± 1 BPM
Interpretarea | Sistem de interpretare a datelor ECG | obligatoriu
| Măsurări | PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;
| Timpul interpretării | minim 10 s
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Baterie internă | reîncărcabilă | obligatoriu
Timp operare autonomă |  | ≥ 2 ore
Protecție defibrilator |  | ≥ 400 J
Indicatori vizuali | contact slab sau lipsă de contact | obligatoriu
| status sistem | obligatoriu
| deconectare alimentare rețea | obligatoriu
| baterie descărcată | obligatoriu
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) |  | ≥ 2 set.
Hîrtie termică |  | ≥ 30 buc.
Gel de contact |  | ≥ 1 litru
Troleu pe rotile | indicați modelul oferit | obligatoriu
| troleu pe rotile | obligatoriu
| ≥ 4 roți | obligatoriu
| ≥ 2 roți cu frînă | obligatoriu
| mîner pentru transportarea standului | obligatoriu
| coș pentru accesorii | obligatoriu
| braț articulat pentru electrozi ECG | obligatoriu
| suport pentru gel de contact | obligatoriu
| ajustarea pe înalține | optional
| sistem de fixare dispozitivului de suport | obligatoriu