## Лист1
Stress sistema diagnostica cu banda de alergare
Cod | 260240
Descriere | Stress sistema diagnostica înregistrează ECG in 12 derivații simultan, in timpul efectuarii unui efort fizic
Parametrul |  | Specificația
Registrator ECG pentru PC |  | adult, pediatric
Numărul de canale de procesare |  | 12
Configurația | Portabil | obligatoriu
Derivațiile | Tip înregistrare | automat | 320 000 cu TVA
Gama de frecvență | De diagnostic | 0.67-150 Hz
Impendanța de intrare |  | ≥2.5 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz |  | >86 dB
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual |  | obligatoriu
Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook |  | prin bluetooth, wireless
Alimentarea- |  | 220 V, 50 Hz
Baterie internă- | reîncărcabilă | obligatoriu
Timp operare autonomă |  | ≥ 2,5 ore
Indicatori vizuali |  | contact slab sau lipsă de contact
status sistem
deconectare alimentare rețea
baterie descărcată
Acesorii standard | Cablu pacient cu conectare la 10 electrozi | ≥ 2 unități
| Gel de contact | ≥ 1 litru
PC ( notebook) cu softul registratorului de ECG |  | obligatoriu
imprimanta |  | laser
banda de alergare (treadmill) |  | electrica
consola principala cu display |  | LED sau LCD
conectivitatea consolei cu PC |  | USB sau RS 232
viteza reglabila, diapazon minim |  | 0,1 - 20 km/ora
reglarea unghiului de alergare |  | 0-25%
greutatea maximala a pacientului |  | 150 kg
puterea motorului |  | ≥ 2 cai/putere
Alimentarea- |  | 220 V, 50 Hz