## Лист1
Stress sistema diagnostica cu cicloergometru
Cod | 260250
Descriere | Stress sistema diagnostica înregistrează ECG in 12 derivații simultan, in timpul efectuarii unui efort fizic
Parametrul |  | Specificația
Registrator ECG pentru PC |  | adult, pediatric
Numărul de canale de procesare |  | 12
Configurația | Portabil | obligatoriu
Derivațiile | Tip înregistrare | automat
Gama de frecvență | De diagnostic | 0.67-150 Hz
Impendanța de intrare |  | ≥2.5 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz |  | >86 dB | 350 000 cu TVA
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual |  | obligatoriu
Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook |  | prin bluetooth, wireless
Alimentarea- |  | 220 V, 50 Hz
Baterie internă- | reîncărcabilă | obligatoriu
Timp operare autonomă |  | ≥2,5 ore
Indicatori vizuali |  | contact slab sau lipsă de contact
status sistem
deconectare alimentare rețea
baterie descărcată
Acesorii standard | Cablu pacient cu conectare la 10 electrozi | 2 unități
| Gel de contact | 1 litru
PC ( notebook) cu softul registratorului de ECG |  | obligatoriu
imprimanta |  | laser
bicicleta de exercitii ( cicloergometru) |  | electro-mecanica
consola principala cu display |  | LED sau LCD
conectivitatea consolei cu PC |  | USB sau RS 232
diapazonul vitezei |  | 30 - 130 rot/min
reglarea incarcaturii |  | programabila de utilizator
greutatea maximala a pacientului |  | 150 kg
frina |  | electromagnetica
Alimentarea consolei |  | 220 V, 50 Hz
Modul de masurare al Tensiunii Arteriale |  | aparte sau incorporat
Diapazonul masurarilor |  | 40-280 mmHg
masurarea pulsului |  | 35 - 230 contractii/min
Acuratetea masurarii |  | ± 3 mm col Hg
Calibrare externa |  | optional