## Лист1
Monitor Holter ECG (caracteristici de baza)
Cod | 260260
Descriere | Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort.
Parametrul |  | Specificația
Tip pacient |  | adult, pediatric
Numărul de canale de procesare |  | 12
Configurația | Portabil | obligatoriu
Derivațiile | Tip înregistrare | automat
Gama de frecvență |  | ≥ 0.05-100 Hz | Informație adițională
Impendanța de intrare |  | ≥ 50 M Ohm | 61916 lei cu TVA
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz |  | ≥ 90 dB
Detectare pacemaker |  | obligatoriu
Convertor analog-digital |  | ≥ 14 bit
Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) | de achiziție | ≥ 1000 Hz
| Frecvența ajustabilă | obligatoriu
Display | LCD | obligatoriu
| Lumină fundal | obligatoriu
Butoane pentru navigare în meniu |  | obligatoriu
Identificarea activității pacientului: mers/alergare/repaos |  | prin buton evenimente sau senzor incorporat
Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook |  | USB / SD-Card / Wi-Fi / BT
Greutatea fără accesorii și baterie |  | ≤ 100 gr
Protecție în potriva pătrunderii prafului, lichidelor |  | obligatoriu
Baterie | Reîncărcabilă | obligatoriu
| Tip baterie | AA / AAA
Timp de înregistrare semnal ECG |  | ≥ 48 ore
Timp operare autonomă |  | ≥ 48 ore
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual |  | obligatoriu
Indicatori vizuali |  | contact slab sau lipsă de contact
statut sistem
statut baterie
deconectare alimentare
ora
Posibilități Soft PC de interpretare
Introducere date pacient | ID | obligatoriu
| Nume, prenume | obligatoriu
| Data nașterii | obligatoriu
| Gen | obligatoriu
| Alte date | obligatoriu
Adnotare eveniment ECG |  | obligatoriu
Clasificarea de evenimente |  | obligatoriu
Analiza | ST | obligatoriu
| QT | obligatoriu
| PQ | obligatoriu
| PM | obligatoriu
| Aretmii | obligatoriu
Variabilitate ritm cardiac după timp |  | obligatoriu
Variabilitate ritm cardiac după frecvență |  | obligatoriu
Reprezentarea grafică a datelor |  | obligatoriu
Reprezentarea tabelară a datelor |  | obligatoriu
Raport prestabilit de utilizator |  | obligatoriu
Interfață presetabilită utilizator |  | obligatoriu
Posibilitatea printare raport | Tabel | obligatoriu
| Grafic | obligatoriu
Accesorii
Cablu ECG 10 fire |  | 2 unități
Set de electrozi de unica folosinta adult |  | 500 buc.
Set de electrozi de unica folosinta pediatric |  | 500 buc.
Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare |  | obligatoriu
Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient |  | obligatoriu
Cablu pentru transmiterea datelor ECG |  | obligatoriu
Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei |  | obligatoriu