## Лист1
Monitor Holter ECG (caracteristici avansate)
Cod | 260270
Descriere | Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort.
Parametrul |  | Specificația
Tip pacient |  | adult, pediatric
Numărul de canale de procesare |  | 12
Configurația | Portabil | obligatoriu
Derivațiile | Tip înregistrare | automat
Gama de frecvență | De diagnostic | 0.05-100 Hz | Informație adițională
Impendanța de intrare |  | ≥ 100 MOhm | 77640 lei cu TVA
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz |  | > 100 dB
Detectare pacemaker |  | obligatoriu
Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) | de achiziție | ≥ 1200 Hz
| Frecvența ajustabilă | obligatoriu
Rezoluția | ADC (Convertor Analog/Digital) | ≥ 14 bit
Ecran | LCD | obligatoriu
| lumină fundal | obligatoriu
Date ecran | ora | obligatoriu
| statut baterie | obligatoriu
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual |  | obligatoriu
Buton evenimente |  | obligatoriu
Buton navigare meniu |  | obligatoriu
Blocarea automată a butoanelor |  | obligatoriu
Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook |  | USB / SD-Card / Wi-Fi / BT
Baterie | reîncărcabilă | obligatoriu
| tip baterie | AA sau AAA
Tip operare autonomă |  | ≥ 72 ore
Indicatori vizuali |  | contact slab sau lipsă de contact
status sistem
deconectare alimentare
baterie descărcată
Posibilități soft PC de interpretare
Introducere date pacient |  | obligatoriu
Adnotare eveniment ECG |  | obligatoriu
Clasificarea de evenimente |  | obligatoriu
Analiza ST |  | obligatoriu
Analiza QT |  | obligatoriu
Analiza PQ |  | obligatoriu
Analiza PM |  | obligatoriu
Analiza aretmiilor |  | obligatoriu
Variabilitate ritm cardiac după timp |  | obligatoriu
Variabilitate ritm cardiac după frecvență |  | obligatoriu
Reprezentarea grafică a datelor |  | obligatoriu
Reprezentarea tabelară a datelor |  | obligatoriu
Raport presetabil de utilizator |  | obligatoriu
Interfața presetabilă utilizator |  | obligatoriu
Posibilitate printare raport |  | obligatoriu
Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.
Cablu ECG |  | ≥ 3 unități, indicați modelul oferit
Set de electrozi de unica folosinta adult |  | ≥ 500 buc., indicați modelul oferit
Set de electrozi de unica folosinta pediatric |  | ≥ 500 buc., indicați modelul oferit
Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare |  | obligatoriu, indicați modelul oferit
Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor |  | obligatoriu, indicați modelul oferit