## Лист1
Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)
Cod | 260330
Descriere | Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.
Parametrul |  | Specificația
Tip pacient | Adult, pediatric | da
Display, tip | Diagonala | ≥ 12 inch
| LCD TFT sau LED | obligatoriu
| Numărul de curbe afișate concomitent | între 3 și 12 minim | Informație adițională
| Parametri afișați | Semnal ECG
|  | Pulsul | 29 280 lei cu TVA
SpO2
Fotopletismograma
Presiunea sanguină neinvaziv
Temperatura
Analiza automată a undei ST | Trendingul ST | obligatoriu
| Media în analiza segmetului ST | opțional
Modul ECG | Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi | obligatoriu
| I, II, III | obligatoriu
| Sensivitatea | diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV
| Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz | ≥ 100 dB
| Rata cardiacă | diapazon min. 15 - 350 bpm
| Detectarea aritmiei | obligatoriu
| Detectarea pacemaker | obligatoriu
| Monitorizarea respiratiei Adult | diapazon min. 0 - 120 rpm
| Monitorizarea respiratiei Pediatric | diapazon min. 0 - 150 rpm
| Protecție în portiva șocurilor de defibrilare | obligatoriu
Modul SpO2 | Diapazonul | 1 - 100%
| Acuratețea la 70 - 100% | ≤ 2 %
| Monitorizarea rata pulsului | diapazon min. 30 - 300 bpm
| Monitorizarea pletismogramei | obligatoriu
| Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat | (exemplu: masimo, nellcor, etc)
Modul NIBP | Diapazonul Adult | diapazon min. 10 - 270 mmHg
| Diapazonul Pediatric | diapazon min. 10 - 200 mmHg
| Regim de măsurare | manual, automat, butonul Start
| Regim automat | 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
| Buton de activare/dezactivare manual a NIBP | obligatoriu
| Metoda de măsurare | oscilometrică
| Regim pacient | adul, pediatric, nou-născut
| Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult | 300 mmHg, ±3mmHg
| Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric | 240 mmHg, ±3mmHg
Modul Temperatura | Diapazonul | diapazon min. 0 - 50.0 °C
| Acuratețea | ±0.1 °C
| Rezoluția | ≤ 0.1 °C
| Număr de senzori | 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate |  | obligatoriu
Protocoale de lucru setate de utilizator |  | obligatoriu
Memorie internă |  | obligatoriu
Trendingul evenimentelor |  | obligatoriu
Arhivarea datelor |  | obligatoriu
Imprimantă | Încorporată | obligatoriu
Forme de raportare | Viteza de înscriere | min. 25, 50 mm/s
| Înscriere continuă | obligatoriu
| Preprogramate | obligatoriu
| Personalizate | obligatoriu
Alimentarea | rețea electrică 220 V, 50 Hz | obligatoriu
| Baterie internă | obligatoriu
| Timp de lucru autonom a bateriei | minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul central | Ethernet / wireless / RS-232 / etc. | obligatoriu
Alarma | Vizuala, sonora | obligatoriu
| Manjetă deconectată | obligatoriu
| Manjetă defect | obligatoriu
| Senzor SpO2 deconectat | obligatoriu
| Senzor SpO2 defect | obligatoriu
| Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită | obligatoriu
| Nivelul baterie scăzut | obligatoriu
| Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită | obligatoriu
| Lipsă sursă externă de alimentare | obligatoriu
| Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore | obligatoriu
| Ajustarea nivelului de alarmă | obligatoriu
Accesorii
Cablu ECG | cu 3 electrozi | 2 buc., să se indice codul produsului
Electrozi ECG | adult, unică utilizare | 300 buc., să se indice codul produsului
| pediatric, unică utilizare | 300 buc., să se indice codul produsului
Senzor SpO2 | adult, reutilizabil tip cleste | 2 buc., să se indice codul produsului
| pediatric, reutilizabil | 2 buc., să se indice codul produsului
Senzor Temperatură | reutilizabil | 1 buc., să se indice codul produsului
Manjete NIBP | adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) | 2 set., să se indice codul produsului
| pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc) | 2 set., să se indice codul produsului
Hîrtie termică |  | 5 buc., să se indice codul produsului
Troleu pe rotile | Indicați modelul oferit | model produsului oferit
| min. 5 rotile | obligatoriu
| min. 2 rotile cu frînă | obligatoriu
| coș pentru accesorii | obligatoriu
| mîner pentru transportare | obligatoriu
| sistem de fixare a dispozitivului de suport | obligatoriu