## Лист1
Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult)
Cod | 260360
Descriere | Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.
Parametrul |  | Specificația
Tip pacient | Adult, pediatric | obligatoriu
Display, tip | Diagonala | ≥ 15 inch
| LCD TFT sau LED, Touchscreen | obligatoriu
| Numărul de curbe afișate concomitent | între 3 și 12 minim | Informație adițională
| Parametri afișați | ECG | 145 000 lei cu TVA
Pulsul
SpO2
Fotopletismograma
Presiunea sanguină neinvaziv
Presiunea sanguină invaziv
Capnografia
Temperatura
Analiza automată a undei ST | Trendingul ST | obligatoriu
| Media în analiza segmetului ST | obligatoriu
Modul ECG | Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi | obligatoriu
| I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn | obligatoriu
| Sensivitatea | diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV
| Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz | ≥ 100 dB
| Rata cardiacă | diapazon min. 15 - 350 bpm
| Detectarea aritmiei | obligatoriu
| Detectarea pacemaker | obligatoriu
| Monitorizarea respiratiei | diapazon min. 0 - 150 rpm
| Protecție în portiva șocurilor de defibrilare | obligatoriu
Modul SpO2 | Diapazonul | 1 - 100%
| Acuratețea la 70 - 100% | ≤ 2 %
| Monitorizarea rata pulsului | diapazon min. 20 - 300 bpm
| Monitorizarea pletismogramei | obligatoriu
| Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat | (exemplu: masimo, nellcor, etc)
Modul NIBP | Diapazonul | diapazon min. 10 - 300 mmHg
| Regim de măsurare | manual, automat, butonul Start
| Regim automat | 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
| Buton de activare/dezactivare manual a NIBP | obligatoriu
| Metoda de măsurare | oscilometrică
| Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult | 300 mmHg, ±3mmHg
Modul IBP | Modul IBP | obligatoriu
| Diapazonul | -50 ... +320 mmHg
| Acuratețea | ± 1mmHg
| Sensivitatea de intrare | 5 µV/mmHg
| Monitorizarea undei IBP | obligatoriu
Modul Capnografie (CO2) | Modul Capnografie (CO2) | obligatoriu
| Diapazonul | 0 - 100 mmHg
| Rata respiratorie | diapazon min. 0 - 150 rpm
| Timp de înregistrare Apnea | 5 - 60 s
| Monitorizarea unei CO2 | obligatoriu
Modul Temperatura | Diapazonul | 0 - 50.0 °C
| Acuratețea | ±0.1 °C
| Rezoluția | ≤ 0.1 °C
| Număr de senzori | 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate |  | obligatoriu
Protocoale de lucru setate de utilizator |  | obligatoriu
Memorie internă |  | obligatoriu
Trendingul evenimentelor |  | obligatoriu
Arhivarea datelor |  | obligatoriu
Imprimantă | Încorporată | obligatoriu
Forme de raportare | Viteza de înscriere | min. 25, 50 mm/s
| Înscriere continuă | obligatoriu
| Preprogramate | obligatoriu
| Personalizate | obligatoriu
Alimentarea | rețea electrică 220 V, 50 Hz | obligatoriu
| Baterie internă | obligatoriu
| Timp de lucru autonom a bateriei | minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul central | Ethernet / wireless / RS-232 / etc. | obligatoriu
Alarma | Vizuala, sonora | obligatoriu
| Manjetă deconectată | obligatoriu
| Manjetă defect | obligatoriu
| Senzor SpO2 deconectat | obligatoriu
| Senzor SpO2 defect | obligatoriu
| Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită | obligatoriu
| Nivelul baterie scăzut | obligatoriu
| Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită | obligatoriu
| Lipsă sursă externă de alimentare | obligatoriu
| Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore | obligatoriu
| Ajustarea nivelului de alarmă | obligatoriu
Accesorii
Cablu ECG | cu 3 electrozi | 1 buc., să se indice codul produsului
| cu 5 electrozi | 1 buc., să se indice codul produsului
Electrozi ECG | adult, unică utilizare | 300 buc., să se indice codul produsului
Senzor SpO2 | adult, reutilizabil tip cleste | 2 buc., să se indice codul produsului
Senzor Temperatură | adult, reutilizabil | 1 buc., să se indice codul produsului
Manjete NIBP | adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) | 2 set., să se indice codul produsului
Hîrtie termică |  | 10 buc., să se indice codul produsului
Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv | adult, unică utilizare | 5 set., să se indice codul produsului
Circuite pentru Capnografie (CO2) | adult, unică utilizare | 10 set., să se indice codul produsului
Troleu pe rotile | Indicați modelul oferit | model produsului oferit
| min. 5 rotile | obligatoriu
| min. 2 rotile cu frînă | obligatoriu
| coș pentru accesorii | obligatoriu
| mîner pentru transportare | obligatoriu
| sistem de fixare a dispozitivului de suport | obligatoriu