## Лист1
Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar
Cod | 260410
Descriere | Acest grup de produse înclude puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sînge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică.
Parametrul |  | Specificația
Tip dispoziv, staționar |  | cu monitoarizare continuă (bedside)
Tip pacient |  | adult, pediatric | 10800 cu TVA
Afișări | SpO2 | obligatoriu
| Valoarea pulsului | obligatoriu
| Puterea semnalului (PI) | obligatoriu
| Baterie descărcată | obligatoriu
| Mesaj de eroare | obligatoriu
Tip display | LCD sau LED | obligatoriu
Gama SpO2, % | Diapazonul | 1 - 100%
| Rata de măsurare | 70 - 100, ≤3 %
| Rata cardiacă | 30 - 250 bpm, ± 2%
Alarme | Acustică și vizuală | SpO2 și valoarea pulsului mare/mic
Sensor deconectat
Sensor epuizat
Buton de dezactivare alarmei sonore
Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă
Baterie descărcată
Oprirea alarmei | Metoda de reactivare | manuală sau automată
| Controlul volumului | obligatoriu
Autotestarea |  | obligatoriu
Alimentare | De la rețea electrică, 220 V, 50Hz | obligatoriu
| Baterie internă | ≥ 1 ore
Accesorii
Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult |  | 2 buc., să se indice codul produsului
Sensor SpO2 de unică folosință, adult |  | 3 buc., să se indice codul produsului
Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric |  | 2 buc., să se indice codul produsului