## Sheet1
Pulsoximetru portabil, Nou-nascut
Cod | 260420
Descrierea | Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați din o secție în alta.
Parametru | Specificație
Tip dispozitiv | Portabil | obligatoriu
Tip pacient | Nou-născut | obligatoriu
Interval de măsurare | Diapazon | 0-100%
| Rata de măsurare | 80 - 100, ≤3 % | Informație adițională
| Pulsul | 25 - 250 bpm, ± 2% | 8487 lei cu TVA
Rezoluția | SPO2 | ±1%
| Pulsul | ±1 bpm
Afișaj | SPO2 | obligatoriu
| Valoare pulsului | obligatoriu
| Puterea semnalului | obligatoriu
| Indicator baterie descărcată | obligatoriu
Display | LED sau LCD | obligatoriu
Alarme | Auditiv | obligatoriu
| Vizual | obligatoriu
| SpO2 și valoarea pulsului mare/mic | obligatoriu
| Sensor deconectat | obligatoriu
| Sensor epuizat | obligatoriu
| Buton de dezactivare alarmei sonore | obligatoriu
Alimentare | Baterie reîncărcabilă | da, de la 220V 50Hz
| Durata de funcționare | ≥ 8 ore
Accesorii
Sensor SpO2 nou-născuți de reutilizabil |  | 2 buc., să se indice codul produsului
Bloc de alimentare de la rețeaua electrică |  | 1 unitate, să se indice codul produsului
Acumulator/Baterii reîncărcabile |  | 1 unitate, să se indice codul produsului
Husă pentru transportare |  | 1 unitate, să se indice codul produsului