## Sheet1
Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric
Cod | 260430
Descrierea | Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați.
Parametru | Specificație
Tip dispozitiv | Portabil | obligatoriu
Tip pacient | Adult, pediatric | obligatoriu
Interval de măsurare | Diapazon | 0-100%
| Rata de măsurare | 80 - 100, ≤3 %
| Pulsul | 25 - 250 bpm, ± 2% | Informație adițională
Rezoluția | SPO2 | ±1% | 8578 lei cu TVA
| Pulsul | ±1 bpm
Afișaj | SPO2 | obligatoriu
| Valoare pulsului | obligatoriu
| Puterea semnalului | obligatoriu
| Indicator baterie descărcată | obligatoriu
Display | LED sau LCD | obligatoriu
Alarme | Auditiv | obligatoriu
| Vizual | obligatoriu
| SpO2 și valoarea pulsului mare/mic | obligatoriu
| Sensor deconectat | obligatoriu
| Sensor epuizat | obligatoriu
| Buton de dezactivare alarmei sonore | obligatoriu
Alimentare | Baterie reîncărcabilă | da, de la 220V 50Hz
| Durata de viață | ≥ 8 ore
Accesorii
Sensor SpO2 reutilizabil, adult |  | 2 buc., să se indice codul produsului
Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric |  | 1 buc., să se indice codul produsului
Bloc de alimentare de la rețeaua electrică |  | 1 buc., să se indice codul produsului
Acumulator/Baterii reîncărcabile |  | 1 buc., să se indice codul produsului
Husă pentru transportare |  | 1 buc., să se indice codul produsului