## Sheet1
Pulsoximetru de buzunar
Cod | 260440
Descrierea | Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2)
Parametru | Specificație |  | Informație adițională
Interval de măsurare | SPO2 | 70-100% | 360 lei cu TVA
| Pulsul | 30-250 bpm
Acuratețe | SPO2 | ±2% intre 70-100%
| Pulsul | ±3% intre 30-250 bpm
Rezoluția | SPO2 | ±1%
| Pulsul | ±1 bpm
Afișaj | SPO2 | obligatoriu
| Indicele de perfuzie (PI) | obligatoriu
| Valoare pulsului | obligatoriu
| Indicator baterie descărcată | obligatoriu
Carcasa | Rezistent la șocuri, căderi | obligatoriu
Display |  | LED sau LCD
Alarme | Auditiv | opțional
| Vizual | obligatoriu
Alimentare | Baterie tip | AAA Alkaline
| Stingerea automată în caz de neutilizare | obligatoriu
| Durata de funcționare în continuu | ≥ 10 ore
| Set de baterii inclus | 1 set