## Sheet1
Spirograf
Cod | 260500
Descriere | Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]).
Parametrul |  | Specificația
Tip |  | Spirometru portabil | Informație adițională
Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie |  | obligatori | 46440 lei cu TVA
Parametri măsurați |  | FVC
FEV1
MVV
FEV1/FVC
Raport |  | PEF
EVC
IVC
Ti
Te
IC
IRV
ERV
TV
Printer |  | incorporat
Memorie |  | nu mai puțin de 500 teste grafice memorate
Transfer obligatorite la PC |  | teste pacient
verificare aparat
up-graobligatorire software
Dispozitivul de măsură |  | bidirecțional
Diapazonul de volum |  | ≥ 0-8 l
Diapazonul de flux |  | ≥ 0-16 l/s
Eroarea la volum |  | ≤3%
Eroarea la flux |  | ≤5%
Afișaj |  | Alfanumeric
Control |  | taste alfanumerice
Display |  | touchscreen, obligatoriu
min. 5 inch, obligatoriu
Interfața PC |  | obligatori
Port USB |  | obligatori
Baterie interna |  | min. 4 ore, obligatoriu
Alimentare |  | Cu sursă internă de alimentare, acumulatoare reîncărcabile
Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz
Accesorii
Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații |  | filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare
Seringă de calibrare |  | obligatoriu
Clește pentru nas tip adult |  | ≥ 1 buc.
Clește pentru nas tip pediatric |  | ≥ 1 buc.
Hîrtir |  | ≥ 20 buc.