## Sheet1
Spirograf pentru conexiune la PC
Cod | 260510
Descriere | Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC.
Parametrul | Specificația
Tip | Pentru conexiune la PC | Preț de achiziție
Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie | obligatoriu | 27909 lei cu TVA
Parametri măsurați | FVC
FEV1
MVV
FEV1/FVC
Raport | PEF
EVC
IVC
Ti
Te
IC
IRV
ERV
TV
Memorie | nu mai puțin de 300 teste grafice memorate
Transfer obligatoriute la PC | teste pacient
verificare aparat
up-graobligatoriure software
Dispozitivul de măsură | bidirecțional
Diapazonul de volum | ≥ 0-8 l
Diapazonul de flux | ≥ 0-16 l/s
Eroarea la volum | ≤ 3%
Eroarea la flux | ≤ 5%
Interfața PC | obligatoriu
Alimentare | Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz
Accesorii
Soft specializat pentru PC penture afișarea rezultatelor | obligatoriu
PC inclus cu monitor min. 24 inch | obligatoriu
Imprimanta A4 | obligatoriu
Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații | filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare
Seringă de calibrare | obligatoriu
Clește pentru nas tip adult | ≥ 1 buc.
Clește pentru nas tip pediatric | ≥ 1 buc.