## 18.10.2024
,
Audiometru
| Cod | 260900
| Descriere | Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe şi amplitudini de semnal diferite
| Parametru |  | Specificația
| Tip |  | Tip 1 ton-pur
| Audiometria, frecvența, Hz : | Conductivitatea aerului | 125 | 72271 lei cu TVA
250
750
1000
1500
2000
3000
4000
6000
8000
|  | Conductivitatea osului | 250
500
750
1000
1500
2000
3000
4000
6000
| Incrementarea |  | în trepte
| Eroarea |  | ≤ 1%
| Conductivitatea aerului, dB | 250 Hz | 90
|  | 500 - 4000 Hz | 120
|  | 8000 Hz | 100
|  | Pasul | 5
| Conductivitatea osului, dB | 250 Hz | 90
|  | 500 - 3000 Hz | 120
|  | 4000 Hz | 100
|  | Pasul | 5
|  | Masca | bandă îngustă
|  | Tip zgomot | zgomot alb
|  | Intensitatea | ≤ 120 dB
| Audiometria prin vorbire: | Tip zgomot | spectru vorbirii
|  | Intensitatea | ≤ 120 dB
|  | Vibrație osoasă | obligatoriu
|  | Interfața PC | obligatoriu
|  | Afișaj | digital
|  | Alimentare | 220 V, 50 Hz
|  | Imprimantă | obligatoriu

## 2024
Audiometru
Cod | 260900
Descriere | Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe şi amplitudini de semnal diferite
Parametru |  | Specificația
Tip |  | Tip 1 ton-pur
Vorbirea |  | tip C | Informație adițională | Eliminarea parametrului
Audiometria, frecvența, Hz : | Conductivitatea aerului | 125 | 72271 lei cu TVA
250
750
1000
1500
2000
3000
4000
6000
8000
| Conductivitatea osului | 250
500
750
1000
1500
2000
3000
4000
6000
Incrementarea |  | în trepte
Eroarea |  | ≤ 1%
Conductivitatea aerului, dB | 250 Hz | 90
| 1000 Hz | 120 - 500 - 4000 Hz | modificarea in: 500 - 4000 Hz | 120
| 8000 Hz | 100
| Pasul | 5
Conductivitatea osului, dB | 250 Hz | 90
| 1000 Hz | 120 - 500 - 4000 Hz | modificarea in: 500 - 3000 Hz | 120
| 4000 Hz | 100
| Pasul | 5
| Masca | bandă îngustă
| Tip zgomot | zgomot alb
| Intensitatea | ≤ 115 | modificarea in ≤ 120 dB
Audiometria prin vorbire: | Tip zgomot | spectru vorbirii
| Intensitatea | ≤ 115 dB | modificarea in ≤ 120 dB
| Vibrație osoasă | obligatoriu
| Interfața PC | obligatoriu
| Afișaj | digital
| Alimentare | 220 V, 50 Hz
| Imprimantă | obligatoriu