## Sheet1
Colposcop
Cod | 261000
Descriere | Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citocitologic şi histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permiţînd o decizie terapeutică în timp util şi urmărirea fazelor tratamentului.
Parametrul |  | Specificaţia
Sursă de lumină | Tip | halogen sau LED | Informație adițională
| Putere | ≥150W (pentru LED, echivalen) | 200 000 lei cu TVA
| Timp de viaţă lampă | ≥500h
| Suprafaţa | rezistentă la prelucrarea chimică
| Axa de rotaţie | ≥2
| Înălţime | reglabil
| Lampă de rezervă | ≥ 1
| Unghi de rotaţie | ≥ 300 grade
| Unghiul de iluminare | reglabil
Obiectiv | Înalţimea faţă de podea | min ≥ 500 pina la ≥ 1160 mm
| Mişcarea orizontală | ≥ 950 mm
| Binoculare | obligatoriu
| Compatibil cu linie histeroscopie | obligatoriu
| Zoom | 4, 6, 10, 16, si 25X
Zoom optic | Lentilă | ≥18
Suport | Mobil | obligatoriu
| Diametru roţi | ≥6 cm
| Frînă | ≥2
Alimentarea |  | 220-240V, 50-60Hz
Filtru verde |  | da