## Sheet1
Videocolposcop
Cod | 261010
Descriere | Videocolposcopul este un instrument destinat vizualizării la scară mărită a mucoasei tractului genital inferior. Necesitatea examinării colului, organ situat la capătul culoarului vaginal, deci puţin accesibil observării în condiţii de iluminare slabă şi nedirijată, a condus la construcţia acestui tip de aparat pe principiul microscopului cu lumină dirijată.
Parametrul |  | Specificaţia | Informație adițională
Sursă de lumină | Tip | LED | 300 000 lei cu TVA
| Intensitate | ≥ 35000 lux
| Suprafaţa | rezistentă la prelucrarea chimică
| Axa de rotaţie | ≥ 2
| Înălţime | reglabilă
| Tip lumină | alb/ rece
| Unghiul de iluminare | reglabil
Tip cameră |  | CCD/CMOS
Zoom optic | Lentilă | ≥ 18
Rezoluţie |  | min 1.31 Mpixeli - 1280x1024
Suport | Mobil | da
| Diametru roţi | ≥ 6 cm
| Frînă | ≥2
| Mîner pentru transportare | obligatoriu
Alimentarea |  | 220-240V, 50-60Hz
Monitor LED |  | ≥ 20 inch
fixat pe suportul dispozitivului
Filtru verde şi colpo bar |  | obligatoriu