## Лист1
Autoclav 15-20L, fara vacuum, clasa A
Cod | 270100
Descriere | Sterilizatoare cu aburi clasa A, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. | Informație adițională
Parametrul | Specificația | 39848 lei cu TVA
Clasa autoclavului | Clasa A
Construcția interioară | camera de sterilizare din oțel inox
Exterior | metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni
Securitate la supraîncălzire | obligatoriu
Securitate la suprapresiune | obligatoriu
Alarme | acustică vizuală
Durata sterilizartii reglabilă | obligatoriu
Control | Microprocesor
Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă | obligatoriu
Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare | obligatoriu
Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit | obligatoriu
Imprimanta | obligatoriu
Afișaj | alfanumeric
Ciclu de strilizare | Ciclu de presiune pozitivă
Ciclu de vacuum | fară vacuum
Sistem de uscare | obligatoriu
Facilități de setare | timp
temperatura
eliberare automată a vaporilor
racire rapidă
Volum interior | 15 - 20 L
Precizie timp de sterilizare | 1 min
Rafturi | da, min. 3 tavi
Regimuri de sterilizare | minim 4 regimuri
Temperatura de sterilizare | 121℃, 134℃
Gama de temperatură | diapazon minim 105 - 134 grade C
Cicluri preprogramate | Sterilizare, uscare
Capacitatea rezervorului de apă | ≥ 2 L
Alimentare | 220V, 50 Hz