## Лист1
Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B
Cod | 270120
Descriere | Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inoxidabil. | Informație adițională
Parametrul | Specificația | 88800 lei cu TVA
Clasa autoclavului | Clasa B
Construcția interioară | camera de sterilizare din oțel inox
Exterior | metalic galvanizat sau oțel inox
Securitate la supraîncălzire | obligatoriu
Securitate la suprapresiune | obligatoriu
Alarme | acustică vizuală
Durata sterilizartii reglabilă | obligatoriu
Control | Microprocesor
Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă | obligatoriu
Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare | obligatoriu
Suprafata exterioara | să nu se încălzească
Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit | obligatoriu
Imprimantă | obligatoriu
Afișaj | alfanumeric
Ciclu de strilizare | Ciclu de presiune pozitivă
Ciclu de vacuum | obligatoriu
Pre şi post vacuum | selectabil
Sistem de uscare | obligatoriu
Facilități de setare | timp
temperatura
eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor
racire rapidă
Volum interior | 26 - 40 L
Precizie timp de sterilizare | 1 min
Rafturi | da, min. 4 tavi
Regimuri de sterilizare | minim 4 regimuri
Temperatura de sterilizare | 121℃, 134℃
Cicluri preprogramate | Sterilizare, uscare
Înregistrator date | obligatoriu
Tip date | data
timp
temperatura
presiune
Capacitatea rezervorului de apă | min. 4 l
Alimentare | 220V, 50 Hz