## Лист1
Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum
Cod | 270130
Descriere | Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inox.
Parametrul | Specificația | Informație adițională
Încărcare | orizontală | 290 000 lei cu TVA
Încărcarea şi scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uşi separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile şi zona sterilă | 2 uși
Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate
Construcția interioară | din oțel inox
Exterior | metalic galvanizat sau oțel inox.
Securitate la supraîncălzire | obligatoriu
Alarme | acustică, vizuală
Durata sterilizartii reglabilă | obligatoriu
Regimuri de sterilizare presetate | ≥ 5 programe
Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit | obligatoriu
Control electronic | Microprocesor
Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă | obligatoriu
Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare | obligatoriu
Suprafata exterioara | să nu se încălzească
Imprimantă termică | obligatoriu
Monitorizarea procesului | pe ecran LCD sau afișaj LED
Monitorizarea în timp real | temperatura in camera de sterilizare
presiune (prin manometru sau digital)
vacuum (prin manometru sau digital)
Ciclu de strilizare | Ciclu de presiune pozitivă
Ciclu de vacuum
Pre şi post vacuum | selectabil
Sistem de uscare | obligatoriu
Facilități de setare | timp
temperatura
eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor
racire rapidă
Volum interior | 100 l, ± 10 l
Rafturi | minim 2 buc
Precizie timp de sterilizare | ± 1 min.
Gama de temperatură: | diapazon minim 115 - 134 grade C
Precizie temperatură | ± 2℃
Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare | obligatoriu
Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor | obligatoriu
dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit
să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni
Înregistrator date | obligatoriu
Tip date imprimate pe hirtie | data
timp
temperatura
presiune
Alimentare | Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz