## Лист1
Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum
Cod | 270140
Descriere | Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel AISI 316L.
Parametrul | Specificația | Informație adițională
Încărcare | orizontală | 446469 lei cu TVA
Încărcarea şi scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uşi separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile şi zona sterilă | 2 uși
Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate
Construcția interioară | din oțel AISI 316L
Exterior | metalic galvanizat sau oțel inox.
Securitate la supraîncălzire | obligatoriu
Alarme | acustică, vizuală
Durata sterilizartii reglabilă | obligatoriu
Regimuri de sterilizare presetate | ≥ 5 programe
Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit | obligatoriu
Control electronic | Microprocesor
Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă | obligatoriu
Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare | obligatoriu
Suprafata exterioara | să nu se încălzească
Imprimantă termică | obligatoriu
Monitorizarea procesului | pe ecran LCD sau afișaj LED
Monitorizarea în timp real | temperatura in camera de sterilizare
presiune (prin manometru sau digital)
vacuum (prin manometru sau digital)
Ciclu de strilizare | Ciclu de presiune pozitivă
Ciclu de vacuum
Pre şi post vacuum | selectabil
Sistem de uscare | obligatoriu
Facilități de setare | timp
temperatura
eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor
racire rapidă
Volum interior | 100 l, ± 10 l
Rafturi | minim 2 buc
Precizie timp de sterilizare | ± 1 min.
Gama de temperatură: | diagonala minim 115 - 134 grade C
Precizie temperatură | ± 2℃
Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare | obligatoriu
Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor | obligatoriu
dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit
să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni
Înregistrator date | obligatoriu
Tip date imprimate pe hirtie | data
timp
temperatura
presiune
Alimentare | Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz