## Лист1
Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu 2 uși
Cod | 270261
Descriere | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel
Domeniul de utilizare | instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil
Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților | obligatoriu
Volumul camerei | ≥ 150 L
Carcasa exterioară | din oțel inoxidabil AISI 304
Camera de spălare construită | din oțel inoxidabil AISI 316L
Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent | obligatoriu | Informație adițională
Pompa de apă, internă | obligatoriu | 390410 lei cu TVA
Pompa de aer, internă | obligatoriu
Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scuregere ≤ 90 ° C | obligatoriu
Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și impiedică scurgerea aburului | obligatoriu
Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor | obligatoriu
Numărul de uși | 2 unitate
Ușa cu geam din sticlă astfel incît materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil | obligatoriu
Iluminare internă a camerei | obligatoriu
Programe de dezinfecție implicite | Min. 10
Programe care pot fi programate de către utilizator | Min. 30
Ecran LCD, color | obligatoriu
Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului | obligatoriu
Limbajul interfeței și meniului | română / rusă
Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție | obligatoriu
Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului | obligatoriu
Imprimantă termică, integrată | obligatoriu
Temperatura de uscare | ≥ 125 grade
Filtrarea aerului | HEPA filtru
Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului | obligatoriu
Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului | obligatoriu
Brațe rotative pentru jetul de apă | ≥ 2 unități
Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă | obligatoriu
Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor | obligatoriu
Alarme | sonore și vizuale
Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere | obligatoriu
Alarma de finalizare a ciclului | obligatoriu
Tensiunea de alimentare | 380V, 50 Hz
Accesorii și consumabile:
Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. | da, sa se indice modelul oferit
Suport pentru mașina de spălat | 1 buc., să se indice codul produsului
Rafturi de încărcare | 2 buc., să se indice codul produsului
Coșuri pentru instrumente | min. 5, să se indice codul produsului
Hîrtie imprimantă | 30 buc., să se indice codul produsului
Detergent, volum | min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului
Dezinfectant, volum | min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului