## Лист1
Sterilizator 80 L
Cod | 270320
Descriere | Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox
Parametrul | Specificația
Ventilaţie | forţată, controlată electronic
Construcție interioară | oțel inox | Informație adițională
Construcție exterioară | cu acoperire anticorozivă | 17191 lei cu TVA
Regimuri de sterilizare | programabile
Protecție la supraîncălzire | analogical digitală
Alarme | acustică
vizuală
Diagnostic automat | cu afișarea codului erorii
Volumul | 80 l, ± 10 l
Camera sterilizatorului | Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura | 50 - 200℃
Divergență față de temperatura setată | ≤ 1℃
Abatere timp | ≤ 1 min
Timp încălzire până la temperatura setată | ≤ 60 min
Regim de sterilizare prestabilite | 180℃, 60 min
160℃, 150 min
120℃, 45 min
Rezoluția de programare | 1℃
Timpul de răcire | ≤ 35 min, pînă la 75℃
Deconectare de avariere | la temperatura 205 - 235℃
Tipul de funcționare fără întrerupere | ≥ 8 ore
Rafturi | ≥ 3
Suport metal pentru instalarea sterilizatorului | obligatoriu
Alimentare | 200-240V, 50 Hz