## Лист1
Laser diod, chirurgical, 20 W
Cod | 280110
Descriere | Acest grup de produse înclude lasere chirugicale cu putere înaltă.
Parametrul | Specificația
Aplicatii: | Generale, inclusiv neurochirurgicale
Rază ghidare: | 635-650 nm, intensitate reglabilă, fie continuu sau în impulsuri
intensitate < 5mW
Lungime de undă: | 810nm sau 980nm
Tip: | Lazer cu diod semi-conductor, cu sistem de racire aer | 600 000 lei cu TVA
Putere maxima medie: | 20, selectabil de la 1 Watt la max.
Moduri laser: | continuu
Moduri de tratament: | puls continuu
puls unic sau repetat
Puls timp on (durata de expunere): | selectabil 0.05 - 99 seconds
Puls timp off (interval repetat de expunere): | selectabil 0.10 - 99 seconds
Puls, repetiţie | 5 - 15 Hz
Port fibră (apertură proximală lazer): | compatibil cu conectorul SMA-905
Semnale: | acustic
indicator LED
Compatibilitate fibră: | siliciu fibre diametre de bază 365 - 1000 de microni și apertura numerică fibra mai mare sau egală cu 0,29 NA
Energie cumulativă: | cantitate totală de energie furnizată afișată
Timpul cumulativ: | suma totală de timp lazerare afișată pe ecranul LCD
Functiuni si componente standard incluse in sistem: | Pornire rapidă fără preîncălzire
Transportabil
Comutator picior (standard)
Semne securitate laser și ochelari de protecție cu laser pentru medic, pacient și asistenta incluse
Bisturiu aplicatii generale | lungime 19mm
diametrul 0,2mm
1 unitate
Sondă rotundă | diametrul 2,2mm
lungime 3mm
1 unitate
Piesă de mână scurtă curbă: | rigidă cu fibră
cu control senzorial
lungime ax ajustabil- 1,5-5,5 cm
diametrul- 2,4mm
1 unitate
Piesă de mână tip baionetă: | rigidă cu fibră,
lungime ax 8 cm
diametrul- 2,4mm
1 unitate
Alimentare | 220 V, 50 Hz