## Sheet1
Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu
Cod | 280240
Parametrul | Specificația
Descriere | dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă
Frecvența |  |  | cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz | Informație adițională
Canale de ieșire | Monopolar |  | izolat | 100 000 lei cu TVA
| Comutator de mînă |  | obligatoriu
| Comutator de picior |  | tip pedală dublă
| Bipolar |  | obligatoriu
Moduri de lucru | Monopolar | Tăiere | ≥ 300 W
≥ 300 Ohm
|  | Coagulare | ≥ 120 W
≥ 250 Ohm
| Bipolar | Tăiere | ≥ 100 W
≥ 200 Ohm
|  | Coagulare | ≥ 100 W
≥ 100 Ohm
Regimuri de lucru preselectate | Blend, strong | soft, spray | minimum 5 regimuri
Funcţie de autotestare |  |  | obligatoriu
Canal de ieșire independentă |  |  | obligatoriu
Indicatoare |  |  | acustic
vizual
Control volum sunet |  |  | obligatoriu
Accesorii
Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri |  |  | 2 buc., să se indice codul produsului
Electrod neutru reutilizabil, tip adult |  |  | 2 buc., să se indice codul produsului
Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri |  |  | 2 buc., să se indice codul produsului
Lame reutilizabile pentru bisturiu |  |  | 10 buc., să se indice codul produsului
Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil |  |  | 1 buc., să se indice codul produsului
Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri |  |  | 1 buc., să se indice codul produsului
Pedală dublă |  |  | 1 buc., să se indice codul produsului
Troliu | Să se indice modelul oferit |  | modelul oferit
| Mobil pe 4 roți |  | obligatoriu
| Minim 2 roți cu frînă |  | obligatoriu
| Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii |  | obligatoriu
| Mîner pentru transportare |  | obligatoriu