## Sheet1
Laparoscop
Cod | 280300
Descriere | Set pentru laparoscopie pentru vizualizare și intervenții. Accesorii (sursă de lumină, insuflatori, instrumente chirurgicale, trocar).
Parametrul | Specificația
Video procesor | Semnale video de ieșire: priză tip VBS-1
Reglaj automat al culorilor
| Reglaj automat al intensității luminoase | Informație adițională
| Reglaj automat al sensibilității la iluminare scăzută | 1 800 000 lei cu TVA
Cap cameră 3 CCD cu chip / CMOS
Cuplare automată pe telescop
Adapter video integrat în capul camerei
min. HD
Tehnologii de iluminare pentru vizualizarea vaselor, detectarea punctelor de hemoragie, alte
Total imersibil în substanțe de dezinfectare
Adaptor video autoclavabil
Filtru moire inclus
Sterilizare – Etilen- Oxid
Sursa de lumină | lampă xenon sau LED
timp de lucru a lămpii- minim 500 ore
puterea- minim 250 W
lampă de rezervă (doar in cazul lampi xenon)
reglarea intensității luminii- regim automat
reglarea intensității luminii- regim manual
Cablu fibră optică | Diametru- 4-5 mm
Lungime- 250- 300 cm
Cu rotire liberă în jurul axei
autoclavabil
Curățire la rece, chimic sau cu etilen-oxid
Telescop optic- laporoscop | Unghi de vedere laterală- 29- 31 grade
Diametrul extern- nu mai mic de 9 mm, max 11 mm
Lungime- minim 30cm
Transmisie lumină prin fibră optică înglobată în sistemul optic
Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olimpus, Wolf, ACMI
autoclavabil
Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid
Trocar pentru instrumente 10-11 mm | Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă
diametrul 10-11 mm
lungime:5- 16 cm
cantitatea- 2 unit.
Trocar pentru instrumente de 5-6 mm | Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă
diametrul 5-6 mm
lungime:5- 16 cm
cantitatea- 3 unit.
Trocar pentru instrumente de 12-13.5 mm | Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă
12-13.5 mm
lungime: 5- 16 cm
cantitatea- 2 unit.
Reductor | Tip basculant 10/5- 11/5 mm
Reductor 1 unit. | Tip basculant 12/5- 13/5 mm
Pensă pentru disecție/apucare, rotativă Maryland | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf tip Maryland
Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm
Mîner metalic fără cremalieră
Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade, mixer | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf unghi drept, 90 grade
Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm
Mîner metalic fără cremalieră
Pensă pentru disecție/apucare fermă, rotativă 360 grade | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf alungit, bont, rotungit, fălci striate
Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm
Mîner metalic plastic cu cremalierăși cu pin HF autostatic
Pensă tip aligatorrotativă 360 grade, mixer | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf unghi drept, 90 grade
Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm
Mîner metalic fără cremalieră
Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf lung rotungit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune
Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm
Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele
Insert pensă prehensiune, atraumatică | Vîrf ușor curbat, lung, fenestrat serat atraumatic
Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm
Cu o singură deschidere
cantitatea- 2 unit.
Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf lung suplu, rotungit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune
Lungime vîrf activ 23-25 mm
Diametru 5 mm
Lungime 320-360 mm
Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter
Pensă extractoare, rotativă 360 grade | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți
Lungime vîrf activ 26-28 mm
Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm
Mîner metalic cu cremalieră
Pensă prehensiune fenestrată | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf cu fălci plate, lungi, fenestrate, cu dinți mari, dublă deschidere
Lungime vîrf activ 24-26 mm
Diametru 5 mm
Lungime 320-360 mm
Mîner metalic cu cremalieră
Insert pensă prehensiune | Vîrf cu fălci plate, lungi, cu dinți fini dispuși la intervale regulate pe toată lungimea, dublă deschidere
Lungime vîrf activ 25-30 mm
Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm
Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf unghi drept, 90 grade
Diametru 10 mm
Lungime 360-380 mm
Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele
Insert pensă BABCOCK | Sistem modular: teacă, insert, mîner
Teaca: lungimea minnim 325 mm- max 360 mm, rotativă, izolată, diametru 10 mm
Insert: fălci denturate și fenestrate
Lungime fălci: minim 33 mm- max 50 mm
Măner: cu sistem de blocare, comandă de blocare cu degetul arătător
Vîrf tip BABCOCK lung, fenestrat
Pensă extractoare, crocodic, rotativă 360 grade Crocodil | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți
Lungime vîrf activ 25-37 mm
Diametru 5 mm
Lungime 320-360 mm
Mîner metalic cu cremalieră
Insert pensă pentru recuperare calculi | Vîrf cu cupe mari găurite
Lungime vîrf activ 22-24 mm
Diametru 10 mm
Lungime 360-370 mm
Pensă bipolară laporoscopică | Fălci netede ușor curbate
Lungime vîrf activ 19-21 mm
Pentru disecție și apucare
Diametru 5 - 10 mm
Lungime 43-45 cm
Rezistența crescută
Măner metelic cu posibilitatea de legare la cuțit bipolar, cu suprafața mare de contact cu degetele
Foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)
Lame curbe, lungi, serate
Lungime activă lame 17-20 mm
Diametrul 5 mm
Lungime 43- 44 cm
Mîner izolat
Mufă conector HF
Electrod de coagulare și disecție, în formă de L | Diametrul 5 mm
Lungime 35- 45 cm
Mufă conector HF
Cu cablu monopolar de înaltă frecvență
Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă | Diametrul 5 mm
Lungime 43- 44 cm
Mufă conector HF
Cu cablu monopolar de înaltă frecvență
Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă | Diametrul 5 mm
Lungime 35 - 45 cm
Mufă conector HF
Cu cablu monopolar de înaltă frecvență
Depărtător metalic în evantai | Diametrul 10 mm
min. 3 degete
Lungime 36 - 39 cm
Port- ac laporoscopic | Mîner autostatic curb tip pistol
Fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la stînga
Cu inserție de tungsten carbid
Diametrul 5 - 10 mm
Lungime 35 - 45 cm
Aplicator clipuri titan medii-mari, rotativ 360 grade | Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă
Diametrul 10 mm
Lungime 36 cm
Prevăzut cu port de lavaj
Mîner cu siguranță
Clipuri titan medii-mari | SLS și ML
Tub cu ac pentru puncții | Lungimea minim 33 cm
Diametrul 5 - 10 mm
Canulă metalică irigare/aspirație | Canulă metalică care se atașează la mîner
Diametrul exterior 5 mm
Lungime 43- 45 cm
Canula cu perforații laterale la capăt
Monitor | Diagonala minim 24 inch
Afișare cu matrice activă TFT
Rezoluție 1024x1280
Unghi de verere minim 85 grade orizontal și vertical
Semnale de intrare, cu tipurile de conexiune RGB, Y/C (S-video), BNC
Troliu pentru echipament | Utilizare în sala de operație
Roți antistatice și blocabile
Suport pentru balon
Suport pentru monitor
Insuflator electronic | Debit de insuflare- 20-35 l
Evacuare automată a fumului
Circuit de evacuare fum separat față de cel de insuflare
Afișarea parametrilor presetați (debit, presiune, gaz consumat)
Reglare debit de insuflare
Domeniu debit de insuflare de la 0,5 pînă la 35 l/min.
Reglare continuă
Tub de insuflare reutilizabil din cauciuc siliconic
Alarmă la lipsa gazului de insuflare
Taste de comandă cu protecție la umezeală
Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune
Butelie de CO2 capacitate minimă de 17 l
Să permită alimentarea cu gaz atît de la tub de înaltă presiune direct, fără reglator, cît și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune
Pompă de spălare automată | Sisteme separate de spălare, aspirație
Automată, fără butoane de control a spălării-aspirației, reglajul să se facă prin butoanele de pe tija de spălare-aspirație
Aspirația prin pompă cu piston fără role
Debite reglabile continuu în funcție de apăsarea pe levierile de comandă de pe tija de spălare-aspirație
Debit de spălare minim 1,2 l/min
Presiune de spălare min. 300 mm Hg
Debit de aspirație min. 1,8 l/min.
Vacuum cu cel puțin 60 kPa
Set de tubulatură reutilizabilă, autoclavabilă
Vas de aspirație inclus, capacitate minimă de 1,5 l/min. Reutilizabil
Să poată folosi pentru irigare pungi cu ser steril
Mîner canulă irigare | Pentru canulă diametru diferit
Mîner cu sistem de optire flux de lichide
Control monocomandă a irigării/aspirației
Autoclavabil
Electrocuagulator | Panou frontal cu protecție la umezeală
Ecran pentru afișarea valorilor parametrilor
Y/C (S-Video)
BNC
RGB
Memorie a minim 3 combinații de valori pentru parametrii de lucru
4 moduri de tăiere: Tăiere simplă, de energie înaltă, combinată cu coagulare A și B
3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray
Putere de ieșire bipolară
Tăiere în mediu salin, coagulare în mediu salin
Vaporizare cu plasmă în mediu salin
Pedală dublă de comandă dublă pentru mediu umed
Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic
Cablu pentru electrod neutru, lungime minim 5 m
Cablu monopolar | Lungimea de minim 3 m
Container pentru sterilizarea instrumentelor | Prevăzut cu o tavă metalică cu capac și suporturi de prindere din silicon
Conține coș de sîrmă
Dimensiuni exterioare
Pentru sterilizare și depozitarea instrumentelor laporoscopice
Pentru minim minim 12 instrumente
Pentru instrumente cu diametrul între 2,5-10 mm
Sistem depozitare și sterilizare instrumentar laporoscopic | Compus din:
Coș special pentru depozitarea instrumentelor
Corp container sterilizare
Capac container sterilizare cu sistem de filtrare
Alimentarea | 220 V, 50 Hz