## Sheet1
Sistem videoendoscopic pentru videobronhoscopie (caracteristici de baza)
Videoprocesor | Cod | 290100
| Descriere | Sistem video pentru investigarea internă a organelor cavitare ale sistemului digestiv și respirator
| Parametrul |  |  | Specificația
| Videoprocesor | Intrări cameră |  | ≥ 1
|  | Rezoluție |  | ≥1920x1080
|  | Controale / caracteristici | Ajustare nuanță | da
|  |  | Iluminare | auto
|  |  | Balans de alb | auto
|  |  | Acuitate | obligatoriu | Informație adițională
|  |  | Videocompensare | obligatoriu | 320 000 cu TVA
|  |  | Alte controale | zoom
|  | Ieșiri | RGB | 1
|  |  | Y/C | ≥ 1
|  |  | Digital (DVI, SDI, HD-SDI) | obligatoriu
|  | Detecţie imagini |  | Cu ajutorul funcţiei cromoendoscopie virtuală sau cu spectru îngust de lumină
| Sursa de lumină | Tip lampă |  | LED sau Xenon ≥250 W
| Periferice disponibile | Display medical HD |  | ≥ 23 inch
|  | Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode |  | DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil
|  | Captura digitală |  | obligatoriu
|  | Suport pe rotile |  | obligatoriu
| Sistem de furnizare a aerului/apei |  |  | minim 3 regimuri de lucru
volumul vasului pentru apă minim 250 ml
| Sistem de aspirație | Să se indice modelul oferit |  | modelul
|  | Tip |  | Separat de procesor
|  | Volumul rezervorului |  | ≥ 1,4 litri
|  | Vid |  | obligatoriu
|  | Dirijarea nivelului de aspirare |  | în trepte
| Accesorii: |  | Sursa de lumină | modelul oferit
1 unit.
|  |  | Pompă | inclusă
0,3 - 0,6 Pa
|  |  | Tester automat | 1 unit. (să se indice modelul)
|  |  | Aspirator endoscopic | ≥ 0.85 bar
|  |  | Vas de rezervă pentru aspirator | ≥ 1,4 litri, 1 unit.
|  |  | Filtre pentru aspirator | 5 unit.
|  |  | Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor | 1 unit. (să se indice modelul)
|  |  | Polițe reglabile la înălțime sau fixe | 4 unit.
Videobronhoscop | Să se indice modelul oferit |  |  | modelul
| Tip HD |  |  | da, să se indice rezoluția
| Tubul de inserție | Lungimea |  | ≥ 600 mm
|  | Diametrul exterior |  | < 5mm
|  | Gradația |  | Să se indice adîncimea introdusă în cm, eroarea ± 1 cm
| Canalul de lucru | Diametrul |  | ≥ 2 mm
| Optica | Unghiul cîmpului de vedere |  | 120 grade
|  | Adîncimea cîmpului de vedere |  | 3 - 100 mm
| Deflecția | sus/jos |  | 180/130
| Capul distal | Diametrul exterior |  | < 5mm
| Metode de sterilizare |  |  | Să se indice minim o metodă de sterilizare