## Лист1
Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici de baza)
Descriere | Sistem video pentru investigarea internă , destinat pentru a vizualiza şi trata afecţiuni în interiorul intestinului gros
Cod | 290120
Parametrul |  |  | Specificația
Videoprocesor | Intrări cameră |  | ≥1
| Imaginea HDTV / HD |  | ≥1920x1080 pixeli
| Controale / caracteristici | Ajustare nuanță | obligatoriu
|  | Iluminare | auto
|  | Balans de alb | auto
|  | Acuitate | obligatoriu
|  | Videocompensare | obligatoriu | 340 000 cu TVA
|  | Alte controale | zoom
| Ieșiri | RGB | 1
|  | Y/C | ≥1
|  | Digital (DVI, SDI, HD-SDI) | obligatoriu
| Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  | obligatoriu
Sursa de lumină | Tip |  | integrată cu procesorul sau separat
| Tip lampă |  | LED sau Xenon
| Timp de viață lampă |  | ≥500 h
| Putere lampă |  | ≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W
| Putere lampă de rezervă |  | ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon)
| Contor lampă |  | da, (doar in cazul lampii Xenon)
| Mod standby |  | obligatoriu
| Lampă de rezervă |  | da, (doar in cazul lampii Xenon)
Periferice disponibile | Display medical |  | ≥ 23 inch
| Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode |  | DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil
| Captura digitală |  | obligatoriu
| Suport pe rotile |  | obligatoriu
Sistem de furnizare a aerului/apei |  |  | minim 3 regimuri de lucru
volumul vasului pentru apă minim 250 ml
Sistem de aspirație | Să se indice modelul oferit |  | modelul
| Tip |  | Separat de procesor
| Volumul rezervorului |  | ≥ 1,4 litri
| Vid |  | obligatoriu
| Dirijarea nivelului de aspirare |  | în trepte
Accesorii: |  | Sursa de lumină | modelul oferit
1 unit.
|  | Pompă | inclusă
0,3- 0,6 Pa
|  | Lampă halogen de rezervă | 2 unit.
|  | Tester automat | 1 unit. (să se indice modelul)
|  | Aspirator endoscopic | ≥0.85 bar
|  | Vas de revervă pentru aspirator | ≥ 1,4 litri, 1 unit.
|  | Filtre pentru aspirator | 5 unit.
|  | Monitor | 1 unit.
|  | Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor | 1 unit. (să se indice modelul)
|  | Polițe reglabile la înălțime | 4 unit.
Videocolonoscop | Să se indice modelul oferit |  | modelul
| Tip HDTV / HD |  | ≥ 1920x1080 pixeli
| Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  | obligatoriu
| Tubul de inserție | Lungimea totală | ≥1950
|  | Lungimea de lucru | ≥ 1680 mm
|  | Diametrul exterior | ≤ 12.8 mm
| Canalul de lucru | Diametrul | ≥ 3,7 mm
| Optica | Unghiul cîmpului de vedere | >140
|  | Înclinarea cîmpului vizual | 0 grade
|  | Adîncimea cîmpului vizual | 3-100
| Rata de deflecție | sus/jos | 180 grade
|  | stînga/dreapta | 160 grade
| Imersibil |  | obligatoriu
| Metode de sterilizare |  | Chimic
Etilen oxid opțional
Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare